

**"Сәулелік диагностика және терапия кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық ережелерін бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 12 тамыздағы № 633 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 9 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6467 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2012 жылдың 18 мамырдағы № 362 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2012.05.18 № 362 (қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

      «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі кодексінің 7-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына, 145-бабының 1) және  3)тармақшаларына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**  
      1. Қоса беріліп отырған «Сәулелік диагностика және терапия кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесі бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.  
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Әкімшілік-құқықтық жұмыс департаменті осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны заңнамада белгіленген тәртіппен ресми жариялауды қамтамасыз етсін.  
      4. «Сәулелік диагностика және терапия кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2008 жылғы 23 мамырдағы № 303 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5269 болып тіркелген «Заң газеті» газетінде 2008 жылғы 22 тамызда № 128 (1354) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.  
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің төрағасы К.С. Оспановқа жүктелсін.  
      6. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасы*  
*Денсаулық сақтау министрінің*  
*міндетін атқарушы                                    Б. Садықов*

Қазақстан Республикасының   
Денсаулық сақтау министрінің  
міндетін атқарушының      
2010 жылғы 12 тамыздағы    
№ 633 бұйрығымен бекітілген

**«Сәулелік диагностика және терапия кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережелері 1. Жалпы ережелер**

      1. «Сәулелік диагностика және терапия кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесі (бұдан әрі - санитариялық ереже) диагностикалау, алдын алу, терапиялық немесе зерттеу мақсатында медициналық рентгендік емшара жүргізу кезінде қызметкерлер, науқастар және халық үшін радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптардан тұрады.  
      2. Осы санитариялық ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылды:  
      1) рентгендік диагностикалау кабинеті - ауруды диагностикалау мақсатында рентгендік сәулені пайдаланатын медициналық ұйымның рентген бөлімінің бөлімшесі орналасатын арнайы жабдықталған үй-жай жиынтығы;  
      2) рентгендік компьютерлік томография кабинеті - (бұдан әрі - РКТ) - ауруды диагностикалау үшін рентгендік компьютерлік томографпен жарақталған арнайы жабдықталған үй-жай жиынтығы;  
      3) рентгенологтың немесе зертханашының автоматтандырылған жұмыс орны (бұдан әрі - АЖО) - медициналық рентген бейнелерін көруді және мұрағаттауды, сандық өңдеуді, жинауды қамтамасыз ететін бағдарламалық-аппараттық кешен;  
      4) рентген аппараты - рентген сәулесін алу және оны диагностикалау немесе емдеу үшін қолдану үшін пайдаланылатын құрылғылар жиынтығы;  
      5) рентгендік операциялық блок - хирургиялық араласу рентгендік зерттеумен үйлесіп жүргізілетін рентген бөлімінің бөлімшесі;  
      6) рентгендік сәулелендіргіш - сүзгісі және коллиматоры (диафрагма) бар қорғаныш қабығында (моноблок) орналасқан рентген түтігі;  
      7) рентгендік сәуле - рентген түтігінің анодындағы жедел электрондардың тежелуі нәтижесінде қуатталатын фотон сәулесі;  
      8) коллиматор - сәулелердің немесе бөліктердің (атомдар, электрондар) қысқа паралеллді сәуле шоғырын жасайтын құрылғы;  
      9) жұмыс жүктемесі - аптасына миллиампер-минут (бұдан әрі - аптасына/мин. мА) анод кернеулігінің номиналды мәні кезінде рентгендік емшара ұзақтығы және саны реттелген рентген аппараты жұмысының апталық жүктемесі;  
      10) радиациялық шығыс - түтік фокусынан бекітілген қашықтықтағы рентген сәулесінің бастапқы шоғырындағы сіңірілген мөлшер қуатының қатынасы, анод тоғының күшіне осы қашықтықтың шаршысына, шаршының миллигрей-метріне миллиампер минуттың көбейтіндісі;  
      11) рентгенография - қағаз немесе пленкалы тасымалдарда бір немесе бірнеше статистикалық бейнелерді (рентген бейнесін) алумен қорытындыланатын рентгендік зерттеу әдістері;  
      12) цифрлы рентгенография - рентгендік ақпаратты цифрлы қайта жасауды қолдану арқылы рентген бейнелерін (бейнелерді) алумен қорытындыланатын рентгендік зерттеу әдістері;  
      13) рентгеноскопия - флуоресцентті экранда немесе монитор экранында көп жобалы динамикалық бейнелерді алумен қорытындыланатын рентгендік зерттеу әдістері;  
      14) цифрлы рентгеноскопия - динамикада рентгендік ақпаратты цифрлы қайта жасауды қолдану арқылы науқас мүшелерінің рентгендік бейнелерін алумен қорытындыланатын рентгендік зерттеу әдістері;  
      15) компьютерлік рентгентомографиясы - арнайы аппаратураны және компьютерді пайдалану арқылы қабатталған цифрлы рентген бейнелерін алумен қорытындыланатын рентгендік зерттеу әдістері;  
      16) қорғасын эквиваленті - қаралатын материал тәрізді бәсеңдеу жиілігінің берілген жағдайларда рентген сәулесімен сәулеленуі кезінде қамтамасыз етілетін миллиметр қорғасын қабатының қалыңдығы;  
      17) флюорография - флюоресцент экранынан рентген бейнесінің фотобейнесін алумен қорытындыланатын рентгендік зерттеу әдісі;  
      18) бейненің диагностикалық сапасы - диагностикалық рентген аппаратының паспорттық көрсеткіштеріне сәйкес тест құрылымының фантомасын бақылау бейнесінде ажырату мүмкіндігі.  
      3. Шығарылатын рентгендік жабдықтың құрылысында дозиметриялық режим қарастырылады.  
      4. Қазақстан Республикасының аумағында рентген аппараттарының тәжірибелі үлгілерін және сериялық өндірісін шығаруға санитариялық-эпидемиологиялық сараптамадан кейін рұқсат етіледі.  
      5. Ұйым әкімшілігі науқасқа түсетін сәуле жүктемесін төмендету, рентгендік, оның ішінде тасымалданатын (палаталық), жылжымалы рентген аппараттарымен емшаралар жүргізу тәртібі, сәулелі динагностикалау үй-жайларын күтіп-ұстау шарттары, радиациялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шаралар, қызметкерлердің және науқастардың радиациялық қауіпсіздік шаралары, апаттық жағдайларды ескерту және жою бойынша шаралар мазмұны жазылған радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты әзірлеуі және мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органымен келісуі тиіс.  
      6. Ұйым бастығы лауазымды тұлғалардың (бөлімше, кабинет меңгерушісі, аға дәрігер) ішінен бөлімшеде (кабинетте) радиациялық қауіпсіздік техникасын сақтауға жауапты тұлғаны бұйрықпен тағайындайды.  
      7. Сәулелі диагностикалау кабинетінде рентген аппараттардың схемасы, оларды пайдалану туралы сипаттама және нұсқама, дозиметриялық бақылау хаттамалары, сәулелі диагностикалау кабинетін санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі, электрлі өлшеу аспаптарын тексеру хаттамалары, кабинеттің техникалық паспорты, жабдыққа санитариялық паспорт болуы тиіс.

**2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      8. Ықтимал қауіптілік деңгейі бойынша рентгендік диагностикалау және рентгендік терапевтік кабинеттер ІV санатына жатады. Медициналық рентгендік зерттеулер жүргізу кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі мынадай принциптерді іске асыруға негізделген: сәулелендірудің рұқсат етілген мөлшерін нормалау, оларды негіздеу және оңтайлау.  
      9. Рентгендік зерттеулер кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:  
      1) зерттеу клиникалық көрсеткіш бойынша, емдеуші дәрігердің белгілеуі және науқастың келісімі бойынша жүргізілуі тиіс;  
      2) зерттеулердің неғұрлым қатаң режимі таңдалуы тиіс;  
      3) рентгендік зерттеуден бас тарту қауіп-қатері оны жүргізу кезіндегі сәуленің қауіп-қатерін әдейі арттыруы тиіс.  
      10. Рентгендік терапия мынадай талаптарды есепке ала отырып қабылдануы тиіс:  
      1) әдіс өмірлік маңызды органдардың функцияларын сақтауды есепке ала отырып, емдеудің күтілетін тиімділігі радиациялық емес әдістердің тиімділігінен басым түскенде пайдаланылуы тиіс;  
      2) рентгендік терапиядан бас тарту қауіп-қатері оны жүргізу кезіндегі сәуленің қауіп-қатерін әдейі арттыруы тиіс.  
      11. Рентгендік зерттеулерді жүргізу кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мыналарды қамтиды:  
      1) техникалық, санитариялық-эпидемиологиялық, медициналық-профилактикалық және ұйымдастыру сипатындағы кешенді шараларды жүргізу;  
      2) радиациялық қауіпсіздік саласындағы ережені, нормаларды және нормативтерді сақтау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру;  
      3) халыққа (науқасқа) мөлшерлік жүктеме, сәуленің мүмкін зардаптары, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қолданылатын шаралар туралы хабарлау;  
      4) рентгендік зерттеулерге тағайындалатын және оны орындайтын адамдарды радиациялық қауіпсіздік негізіне, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістеріне және құралдарына оқыту.  
      12. Рентгендік кабинетіндегі жұмыс қауіпсіздігі мыналар арқылы қамтамасыз етіледі:  
      1) техникалық және санитариялық-эпидемиологиялық нормативтер талаптарына жауап беретін рентген аппаратураларын және жабдықтарын қолдану;  
      2) негізделген үй-жай жиыны, олардың орналасуы және әрленуі;  
      3) рентгендік аппараттары жұмысының оңтайлы физикалық-техникалық параметрлерін пайдалану;  
      4) қызметкердің, науқастың және халықтың стационарлы, жылжымалы және жеке радиациялық қорғаныш құралдарын қолдануы;  
      5) коммуникацияны және жабдықтарды пайдаланудың ережесін сақтау;  
      6) қызметкердің және науқастың қабылдайтын сәуле мөлшерін бақылау.  
      13. Рентгендік зерттеулерді және рентгендік терапияны жүргізу иондаушы сәуле көздеріне санитариялық паспорттың болған кезде жүзеге асырылады.  
      14. Аппараттар осы санитариялық-эпидемиологиялық ереже мен нормаларға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы болған кезде пайдалануға жол беріледі.  
      15. Рентгендік аппараттардың пайдалану параметрлерін сынау кезінде және радиациялық бақылау жүргізу кезінде сенімді құралдары пайдаланылуы тиіс. Науқастардың сәуле қабылдауының жеке мөлшерін анықтау үшін рентгендік аппараттың құрылымына немесе рентгенологтың АЖО-на енгізілген дара құралдарды пайдалануға рұқсат етіледі.  
      16. Медициналық ұйымдарда мынадай іс-шаралар орындалуы тиіс:  
      1) жұмыс орындарында, үй-жайларда, аумақта радиациялық жағдайды өндірістік бақылау;  
      2) қызметкердің және науқастың сәуле қабылдауының жеке мөлшерін бақылау және есепке алу;  
      3) рентгендік аппараттармен тұрақты немесе уақытша жұмыстарды орындайтын басшыларды және мамандарды даярлау және аттестаттау;  
      4) қызметкердің алдын алу (жұмысқа қабылданар алдында) және мерзімдік медициналық қарулардан өтуін ұйымдастыру;  
      5) жұмыс орындарындағы иондаушы сәуленің деңгейі және сәулені қабылдаған жеке мөлшерінің шамасы туралы қызметкерге тұрақты хабарлау;  
      6) апаттық жағдайлар туралы мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарына хабарлау.  
      17. Сәулелі диагностикалау және терапия кабинеттерін жобалау, құрылысы, техникалық жабдықтарды дайындау және радиациялық қорғаныш құралдары санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болғанда орындалады.  
      18. Рентгендік бейненің күшейткішімен жабдықталмаған рентгеноскопия үшін рентгендік диагностикалау аппараттарын қоюға және орнатуға рұқсат етілмейді.  
      19. Фотозертхананы пайдалану кезінде мынадай қосымша қауіпті және зиянды әсерге жол беріледі:  
      1) жарықтың төмен деңгейі;  
      2) химиялық активті заттармен байланыс (металлдың, гидрохинон түрінің тотығуы)  
      3) фотопленкалы материалдардың жануы кезінде уландыру қоспаларының түзілуі.

**3. Рентгендік кабинеттерді орналастыруға, жұмысты ұйымдастыруға және жабдығына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      20. Сәулелі диагностикалау және терапия кабинеттерінің құрылысы және реконстукциялау осы санитариялық ереже талаптарына жауап беретін жоба бойынша және санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы болған кезде жүзеге асырылады.  
      Сәулелі диагностикалау және терапия кабинеттерін жобалау құрылысы және реконструкциялау кезінде мүгедектер мен халықтың аз қозғалатын топтарының ыңғайлы қолжетімдігіне арнарналған құрылғылар мен жабдық көзделеді.  
      21. Рентгендік аппараттарды монтаждау бойынша жұмыстар санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы болған кезде жүргізіледі.  
      22. Монтаж және іске қосу-реттеу жұмыстары аяқталған соң сәулелі диагностикалау кабинеті комиссиямен пайдалануға қабылданады.  
      23. Комиссия құрамына мыналар енеді: сәулелі диагностикалау немесе терапия бөлімшесінің (кабинетінің) меңгерушісі, монтаж ұйымының және мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органының төрағасы. Кабинетті пайдалануға комиссия қабылдау актісін жасайды. Актіге дозиметриялық бақылаудың хаттамасы, желдету тиімділігін және жердің тартылыс күшін өлшеу хаттамалары, рентген аппаратының орналасу схемасы қоса ұсынылады. Санамаланған құжаттар сәулелі диагностикалау кабинетінде сақталады.  
      24. Рентгендік аппараттарды стационарлық, жылжытуға және тасымалдауға арналған санитариялық паспорт дозиметриялық бақылау хаттамасының негізінде беріледі.  
      25. Оларды санитариялық паспортсыз пайдалануға рұқсат етілмейді.  
      26. Барлық рентген аппараттарына санитариялық паспорт алғаннан кейін ұйым осы санитариялық ережеге 1-қосымшаға сәйкес рентген аппараттарының техникалық қызметін жүзеге асыратын бақылау-техникалық журналдың нысаны арнайды.  
      27. Осы санитариялық ереже талаптары бұзылған жағдайда мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органы бұзушылықты жою туралы ұйғарым береді.  
      28. Рентген кабинеттерін және рентген бөлімшесін (бұдан әрі - кабинет) бейімделіп салынған ғимараттарда, медициналық ұйымдардың (медициналық орталықтардың) стационарлық және амбулаториялық-емханалық үй-жайларында орналастыруға рұқсат етіледі. Рентген бөлімшесі (кабинет) өтпелі жолда болмауы тиіс.  
      29. Сәулелі диагностикалау кабинеттерін тұрғын және қоғамдық ғимараттарда, мектепке дейінгі балалар және оқу мекемелерінде орналастыруға рұқсат етілмейді.  
      30. Емдеу-профилактикалық ұйымдардың стационарларында науқастарға арналған көлденең және тік палаталармен сәулелі диагностикалау кабинеттерін аралас орналастыруға рұқсат етілмейді.  
      31. Тасымалданатын (палаталық) рентген аппараттарын операциялық блоктарда және тасымалданбайтын науқастарға емшара жүргізуге арналған палаталарда пайдалануға рұқсат етілмейді. Науқастарды жалпы тексеруге арналған тасымалданатын (палаталық) рентгендік аппараттарды оны пайдаланудың шартына қарамастан пайдалануға рұқсат етілмейді.  
      32. Кабинеттерді арқалық (себезгі, дәретхана) арқылы су ағуы мүмкін үй-жайлардың астына орналастыруға рұқсат етілмейді.  
      33. Рентген кабинеттерін пайдалануға қабылдау кезінде қойылатын талаптар осы санитариялық ережеге 2-қосымшада келтірілген.  
      34. Жобада көрсетілмеген жабдықтарды кабинетке орналастыруға, сондай-ақ рентгендік зерттеуге жатпайтын жұмыстарды жүргізуге рұқсат етілмейді.  
      35. Рентгендік кабинеттің жалпы және арнайы үй-жайларының құрамы және ауданы осы санитариялық ережеге 3-қосымшаға сәйкес болуы тиіс.  
      36. Емшара бөлмесінің ауданы мынадай қашықтықты сақтау есепке алына отырып, түзетілуі мүмкін:  
      1) аз қорғанышты перденің артындағы қызметкердің жұмыс орнынан үй-жай қабырғасына дейін кемінде 1,5 метр (бұдан әрі - м) болуы;  
      2) үлкен қорғанышты перденің артындағы қызметкердің жұмыс орнынан үй-жай қабырғасына дейін кемінде 0,6 м болуы;  
      3) айналмалы үстел-штативтен немесе бейне үстелінен үй-жай қабырғасына дейін кемінде 1,0 м болуы;  
      4) бейне қоятын жерден жақын қабырғаға дейін кемінде 0,1 м;  
      5) рентген түтігінен қарау терезесіне дейін кемінде 2 м, маммографиялық және денталдық аппараттар үшін - кемінде 1 м;  
      6) стационарлық жабдықтың элементтері арасындағы қызметкер үшін технологиялық өту жолы кемінде 8 м болуы тиіс;  
      7) науқасқа арналған шомбалды орналастыру аймағы - кемінде 1,5х2 м;  
      8) шомбалды емшара бөлмесіне апарудың технологиялық қажеттілігі кезінде қосымша аудан - 6 м.  
      37. Сәуле түсірудің төбе шымылдығы, экранды-бейне құрылғысы немесе рентген бейнесін күшейткіші бар рентген аппаратурасы орнатылған үй-жайдың, ротациялық сәулелену жағдайында рентген терапиясының емшара кабинетінің биіктігі кемінде 3 м болуы тиіс.  
      38. Рентген диагностикалау кабинетінің, РКТ кабинетінің емшара бөлмесіндегі және рентгендік операция бөлмесіндегі есік жақтауларының ені биіктік 2,0 м кезінде кемінде 1,2 м, қалған есік жақтауларының мөлшері - 0,9х1,8 м болуы тиіс.  
      39. Рентгендік операция бөлмесінен және фотозертханадан басқа емшара бөлмесінің, басқару бөлмелерінің едені электроқшаулағыш материалдан жасалуы тиіс. Жасанды жабындарды және еден құрылымдарын қолдану олардың электрлі қауіпсіздігі туралы қорытындысы болған кезде рұқсат етіледі. Урологиялық зерттеу үшін емшара бөлмесіне видуар орнатылуы тиіс.  
      40. Рентгендік операциялық бөлмедегі, операцияға дейінгі бөлмедегі, фотозертханадағы едендер су өткізбейтін материалмен жабылуы тиіс. Рентгендік операция бөлмесінің едені антистатикалық және өрт болдырмайтын болуы тиіс. Еденді антистатикалық линолеуммен жабу кезінде линолеумнің негізін жерлендіру қажет.  
      41. Емшара бөлмесінің және басқару бөлмесінің қабырға және еден беттері тегіс, оңай тазартылуы және ылғалды жинау жүргізуге мүмкін беруі тиіс. Рентгендік операция бөлмесінің қабырғасы жарық шағыстырмайтын материалдармен әрленуі тиіс.  
      42. Пайдаланылатын әрлеу материалдарында санитариялық - эпидемиологиялық қорытынды болуы тиіс.  
      43. Рентгеноскопияға арналған рентгендік кабинеттердің және басқару бөлмесінің терезесін солтүстік-батыс бағытына бағдарлау тиіс. Емшара бөлмесінің терезелері табиғи жарықты қараңғылауға арналған жарықтан қорғағыш құрылғылармен жабдықталуы тиіс.  
      44. Рентгендік аппарат келушілер аз келетін үй-жайдың капиталды қабырғасы жағына сәуленің бастапқы шоғыры түсетіндей орналасуы тиіс. Сәуленің тікелей шоғырын (басқару бөлмесінің, қорғаныш пердесі) қарау терезесі жағына бағыттауға рұқсат етілмейді.  
      45. Кабинетті бірінші қабатта орналастыру кезінде емшара бөлмесінің терезелері ғимараттың доғал деңгейінен кемінде 2 м биіктікте қорғаныш тіректермен экрандалады, цокольды қабаттың терезелері барлық биіктіктігіне қорғаныш тіректермен экрандалады. Рентген кабинетінің емшара бөлмесінен көрші ғимараттың тұрғын және қызметтік үй-жайларына дейінгі қашықтық дозиметриялық бақылау деректерін есепке ала отырып, кемінде 30 м болуы, емшара бөлмесінің терезелері еден деңгейінен кемінде 2 м биіктікте қорғаныш тірегімен экрандалуы тиіс.  
      46. Рентгендік диагностикалау, флюрография кабинеттеріне және рентгенотерапия кабинетінің басқару бөлмесіне кіреберісте еденнен 1,6-1,8 м биіктікте немесе есіктің үстінде, анод кернеулігін қосу кезінде автоматты түрде жанатын "Кіруге болмайды!" деген жарықпен берілетін кесте (белгі) орналасуы тиіс. Жарық белгісіне радиациялық қауіп белгісін жазуға рұқсат етіледі.  
      47. Жылжымалы, палаталық, хирургиялық, флюрографиялық, дентальдық, маммографиялық аппараттардан және остеоденситометрияға арналған аппараттардан басқа рентгендік аппараттарды басқару пульті басқару бөлмесіне орналасуы тиіс. Басқару бөлмесіне екінші рентгенотеледидар мониторын, рентгенологтың және рентген зертханашысының автоматты жұмыс орнын орнатуға рұқсат етіледі. Емшара бөлмесіне біреуден артық диагностикалау аппаратын орнату кезінде бір мезетте екі және одан да көп аппараттарды қосуды блоктау құрылғысы қарастырылуы тиіс.  
      48. Науқастың жағдайын бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қарау терезесі және дауыс ұлғайтқыш байланысының сөйлесу құрылғысы көзделуі тиіс. Басқару бөлмесіндегі қорғаныш қарау терезесінің минималды мөлшері 24х30 сантиметр (бұдан әрі - см), қорғаныш пердесі - 18х24 см болуы тиіс. Науқасты бақылау үшін теледидарлық жүйені және басқа да бейне жүйелерін пайдалануға рұқсат етіледі.  
      49. Жылжымалы аппараттарды басқару рентген сәулесінен кемінде 2,5 м, остеоденситометрияға арналған аппараттан - кемінде 1,5 м қашықтықта басқарудың шығарылу пультінің көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.  
      50. Зертхананы бейне шығару автоматымен жабдықтау кезінде құрғақ бейнелерді сұрыптауға, таңбалауға және кесуге арналған қосымша бөлме көзделуі тиіс.  
      51. Кіші форматты бейнелерге арналған фотозертхананың («қараңғы бөлменің») ауданы кемінде 6 шаршы метр (бұдан әрі - м2), үлкен форматты бейнелер үшін - 8 м2, элемент жабдықтары мен қараңғы бөлме арасындағы өту жолының ені - кемінде 1,0 м, есік жақтауының ені - 1,0 м болуы тиіс.  
      52. Фотозертхана, емшара бөлмесінің және басқару бөлмесінің есіктері дәлізден «шығуға» қарай, басқару бөлмесінен емшара бөлмесіне қарай ашылуы тиіс. Фотозертхананың терезесі, қолдан қолға берілетін люгі және кіру есігі жарық өткізбейтін перделермен қорғалуы тиіс.  
      53. Үй-жайлардағы кабинеттердің ауа алмасуының реттелген жиілігі, жарықтану және температураның есептелген мәні осы санитариялық ережеге 4-қосымшаға сәйкес болуы тиіс. Ауаның таралуы жоғары аймақпен, сору - 50 + 10% қатынасында жоғары және төменде жүзеге асырылуы тиіс.  
      54. Жалпы мақсаттағы барлық рентген кабинеттеріндегі желдеткіш дара болуы тиіс. Кабинеттерді ауа баптағыштармен қосымша жабдықтауға рұқсат етіледі.  
      55. Флюрография және рентгендік операцияға арналған кабинеттерден басқа емшара бөлмесіне ыстық және салқын су келіп тұратын раковина орнатылуы тиіс.  
      56. Жұмыс басталғанға дейін қызметкер нәтижесін журналға тіркеу арқылы жабдықтың жарамдылығын тексеруі тиіс. Жарамсыздық анықталған жағдайда жұмыс тоқтата тұрылуы және техникалық қызметті және жабдықты жөндеуді жүзеге асыратын ұйымның мамандары шақырылуы тиіс.  
      57. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін рентген аппараты, электр аспаптары, электрлі жарық, желдеткіш ажыратылуы, еденді жуу, қабырғаларды ылғалды жинау және науқаспен жанасқан элементтер және жеке қорғаныш құралдарын дезинфекциялау жүргізілуі тиіс.  
      58. Ай сайын сірке қышқылы суының 1-2 % ерітіндісін пайдалану арқылы ылғалды жинау жүргізілуі тиіс. Рентгендік зерттеулерді бастау және жүргізу барысында рентген кабинеттерінің басқару бөлмесіне және емшара бөлмесіне ылғалды жинау жүргізуге рұқсат етілмейді.

**4. Рентген кабинетіндегі радиациялық қорғаудың стационарлық құралдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      59. Кабинеттегі радиациялық қорғаудың стационарлық құралдары (қабырғалар, едендер, төбелер, қорғаныш есіктері, қарау терезелері, тіректер және басқалар) сәуле қабылдайтын адамдардың сәйкесті санаттары үшін мөлшердің негізгі шамасынан аспайтын деңгейге дейін рентген сәулесін бәсеңдендіруді қамтамасыз етеді. Радиациялық қорғауды есептеу осы санитариялық ережеге 5, 6, 7-қосымшаларға сәйкес жүргізілуі тиіс.  
      60. Рентген түтігінің фокусынан есептеу нүктесіне дейінгі қашықтық рентген кабинетіне арналған жобалық құжаттама бойынша анықталуы, қорғауды есептеу нүктесі үй-жайда орналасқан мынадай:  
      1) емшара кабинетіне немесе сыртқы қабырғаға жанасатын үй-жайлар қабырғаларының ішкі бетіне жақын;  
      2) қорғалатын үй-жайды еденіне 50 см биіктікте, емшара бөлмесінің үстіңгі;  
      3) қорғалатын үй-жайды еденіне 150 см биіктікте, емшара бөлмесінің астыңғы нүктелермен қабылдануы тиіс.  
      61. Тұрғын ұй-жайлармен аралас орналасқан рентгеностоматологиялық кабинетті радиациялық қорғауды есептеу нүктесі болып, мыналарда:  
      1) тұрғын ұй-жайлармен көлденең бойынша аралас орналасқан рентгеностоматологиялық кабинеті қабырғаларының ішкі бетіне тығыз тұрғын үй-жай кабинеттің астына орналасқан кезде кабинет еденінің деңгейінде;  
      2) тұрғын үй-жай кабинеттің үстіне орналасқан кезде кабинет төбесі деңгейінде орналасқан нүктелер алынады.  
      62. Қорғаныш құралдары (қорғаныш есіктері, қорғаныш қарау терезелері, перделер, тіректер, терезе жапқыштар) рентген кабинеті жобасының технологиялық бөлігінен тұратын, көзделген есептеумен қорғаныш деңгейі қамтамасыз етілуі тиіс. Қорғаудың стационарлық құралдарында қорғасын элементі бойынша кемінде 0,25 мм төмен қорғаныш тиімділігі болуы тиіс.  
      63. Осы санитариялық ережеге 8-қосымшаның 3-6 кестелерінде санамаланбаған материалдарды қолдану кезінде олардың қорғау қасиеттері бойынша деректері болуы және бақылау үлгілерін пайдалану арқылы аккредиттелген ұйымдарда қорғаныш сипатын анықтау қажет.  
      64. Бір емшара бөлмесінде орнатылған екі немесе одан да көп рентген аппараттары үшін қорғанышты есептеу әрбір аппаратқа жүргізілуі тиіс.  
      65. Нақты аппараттың құрылымдық ерекшеліктеріне және пайдалану технологиясына байланысты емшара кабинетінің стационарлық қорғауын жобалау кезінде қорғанышты есептеу рентген сәулесінің бастапқы шоғырын бәсеңдетуге жүргізілуі тиіс учаскелер бөлінуі тиіс. Стационарлық қорғаудың қалған ауданы шашыраған сәулені ғана бәсеңдетуді қамтамасыз етуі тиіс. Қорғаныш кабинасы бар остеоденситометрлер, маммографтар, флюрографтар үшін стационарлық қорғауды есептеу тек шашыраған сәулемен жүргізіледі.  
      66. Едені тікелей топырақ үстіне немесе төбесі тікелей шатыр астында орналасқан рентген кабинетінің емшара бөлмесінде осы бағыттағы сәуледен қорғау көзделмейді.

**5. Радиациялық қорғаудың жылжымалы және жеке құралдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      67. Рентгендік зертханаларды жүргізу кезінде қызметкердің және науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында рентгендік диагностикалауда пайдаланылатын анод кернеулігінің барлық диапазонында радиациялық қорғаудың жылжымалы және жеке құралдары пайдаланылуы тиіс.  
      68. Осы санитариялық ережеге 9-қосымшаға сәйкес жүргізілетін рентгендік емшара түрлеріне сәйкес рентген кабинеттері радиациялық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс.  
      69. Қызметкерлерді және науқастарды радиациялық қорғаудың жылжымалы және жеке құралдарының қорғасын элементінің мәні анықталған қорғаныш тиімділігі осы санитариялық ережеге 10-қосымшада келтірілген мәндерден төмен болмауы тиіс. Қорғаныш құралдарында техникалық құжатпен көзделген таңбасы болуы тиіс.  
      70. Радиациялық қорғаудың қорғаныш материалдары және құралдарында радиациялық қорғаудың жылжымалы және жеке құралдарының міндетті жиыны болуы тиіс.  
      71. Радиациялық қорғаудың қорғаныш тиімділігін және басқа да пайдаланылатын параметр құралдарын бақылау осы жұмысты орындауға құқылы лицензиясы бар ұйым екі жылда кемінде бір ерте жиілікпен жүргізуі тиіс.

**6. Қызметкердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      72. Рентген аппаратын пайдалану бойынша жұмысқа 18 жастан асқан, тиісті даярлықтан, нұсқаулықтан өткендігі және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ережеге білімі тексерілгендігі туралы құжаты бар адамдарға рұқсат етіледі.  
      73. Рентген кабинетімен жұмыс істеуді жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағдайының ауытқуы анықталған кезде бұл адамдарды сәулемен байланыста болмайтын жұмысқа уақытша немесе тұрақты ауыстыру туралы мәселе әрбір жеке жағдайларда жеке шешіледі.  
      74. Жүктілік кезеңіндегі және емшектегі баласы бар әйелдер рентген аппаратурасымен тікелей жұмыстардан босатылады.  
      75. Техникалық қауіпсіздік радиациялық қауіпсіздік бойынша білімді тексеру нұсқамасының жүйесі мыналарды қамтиды:  
      1) енгізу нұсқамасы - жұмысқа қабылданар алдында;  
      2) бастапқы - жұмыс орнында;  
      3) қайта - жылына кемінде екі рет;  
      4) жоспардан тыс - радиациялық апаттардан, апаттық жағдайлардан кейін, жұмыс сипаты өзгерген кезде (рентген кабинетінің жабдықтарын, тексеру немесе емдеу әдістерін алмастыру).  
      76. Рентген кабинеттерінде техникалық қауіпсіздік және радиациялық қауіпсіздік бойынша енгізу және бастапқы нұсқамасынан өткеннен кейін жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Иондаушы сәуле көздерімен оқытудан өтетін студенттер мен оқушылар үшін жылдық мөлшер Б тобының қызметкеріне белгіленген мәннен артпауы тиіс.  
      77. Нұсқамадан өткен А тобының қызметкерін тіркеу осы санитариялық ережеге 11-қосымшада келтіріліп ұсынылған нысандағы журналмен жүргізіледі.  
      78. Рентген кабинеті қызметкерінің лауазымдық міндетіне жатпайтын күрделі манипуляциямен бірге жүретін рентгендік зерттеулерді жүргізуге Б тобы қызметкерінің сәулелену санатына жататын, науқастың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қоса алғанда қауіпсіз жұмыс әдістерімен оқытылған және нұсқамадан өткен адамдар, мамандар (тіс дәрігері, хирург, уролог, хирургтың ассистенті, травмотологтар және басқалар) қатысуы тиіс.  
      79. Рентген кабинетінің қызметкері осы санитариялық ережені, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік, радиациялық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерін білуі және сақтайды. Қызметкер рентген аппараты жұмысының бұзылғандығы, қорғаныш құралдарының жарамсыздығы және өрт қауіпсіздігінің бұзылғандығы туралы ұйым әкімшілігіне дереу хабарлайды.  
      80. Лауазымдық нұсқаулықта, техникалық қауіпсіздік, радиациялық қауіпсіздік нұсқамасында және басқа да реттеу құжаттарында көзделмеген рентген сәулелерімен жұмыс жүргізуге рұқсат етілмейді. Рентген кабинеті қызметкеріне жеке дозиметриялық бақылаудың құралынсыз жұмыс істеуге рұқсат етілмейді.  
      81. Адамдарды рентгендік тексеру жолымен рентген аппараттарын монтаждау, жөндеу және түзету сапасына бақылау жүргізуге рұқсат етілмейді.  
      82. Рентген зертханашысы екі және одан артық бір мезетте жұмыс істейтін рентген аппаратын, олардың басқару пульттері бір бөлмеде орналасқанына қарамастан бірдей басқармауы тиіс.  
      83. Рентгенография уақыты және рентгентерапия сеансы кезінде қызметкер басқару бөлмесінен қарау терезесі немесе басқа жүйе арқылы науқастың жағдайын бақылауы және оған сөйлесу құрылғысы арқылы қажетті нұсқау беруі тиіс.  
      84. Қорғаныш пердесінің артындағы емшара бөлмесінде мыналар жұмыс істеп тұрған кезде қызметкердің болуына рұқсат етіледі: қорғаныш кабинасы бар рентгендік флюрографиялық аппарат, экрантүсіру құрылғысының әмбебап айналмалы үстел-штативі бар рентгендік диагностикалау аппараты, жанама денистометр, маммограф және рентгендік стоматологиялық жабдық.  
      85. Рентгендік зерттеуге тікелей қатысы жоқ адамдарың емшара бөлмесінде болуына рұқсат етілмейді.  
      86. Рентгендік зерттеу кезінде дәрігер рентгенолог жоғары кернеулікті қосу арасындағы үзіліс ұзақтығын сақтауы, зерттеудің оңтайлы физикалық-техникалық режимдерін таңдауға көңіл бөлуі (анодты кернеулік, анодты ток, экспозиция, сүзгінің қалыңдығы, диафрагманың мөлшері, компрессия, қашықтық, фокус-қабы), қашықтықтағы құрал-саймандармен басуды жүргізуі радиациялық қорғаудың жылжымалы және жеке құралдарын пайдаланады.  
      87. Күрделі рентгендік зерттеулерді жүргізу кезінде (антиография, рентгеноэндоскопия, ауыр жағдайдағы балаларды, науқастарды зерттеу) жұмыс істеуші қызметкер жеке қорғаныш құралын пайдалнуы тиіс.  
      88. Палаталарда рентгенографияны жүргізу кезінде басқа науқастарды экрандау үшін жылжымалы немесе жеке қорғаныш құралы пайдаланылады, қызметкер перде артына немесе палаталық рентген аппаратынан барынша алыс қашықтыққа орналасады.

**7. Науқастардың және халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      89. Рентгендік зерттеуге негізсіз жіберілу кезінде (диагнозы жоқ) дәрігер-рентгенолог емдеуші дәрігерді алдын ала хабардар ете отырып және ауру тарихына (амбулаториялық картішкеге) кері қайтаруды жазып, рентгендік зерттеу жүргізуден бас тартуы тиіс.  
      90. Науқастың қабылдайтын сәуле мөлшері рентгенологиялық зерттеу кезінде оның амбулаториялық картішкесіне, ауру тарихына міндетті қосымша болып табылатын науқасқа арналған мөлшерлік жүктемені есепке алу парағына және осы санитариялық ережеге 12-қосымшаға сәйкес апталық рентгендік зерттеулерді есепке алу журналына тіркелуі тиіс. Науқасты стационардан шығару кезінде немесе рентгендік зерттеуден кейін мөлшерлік жүктеменің мәні шығару парағына жазылуы тиіс.  
      91. Медициналық қызмет көрсетудің барлық кезеңдерінде науқастардың негізсіз қайта сәуле қабылдауын болдырмау мақсатында бұрын жүргізілген рентгендік зерттеулердің нәтижелері және жыл бойы қабылдаған мөлшері есепке алынуы тиіс. Науқасты рентгендік зерттеуге, кеңес алуға немесе стационарлық емделуге жіберу кезінде, науқасты бір стационардан екіншісіне ауыстыру кезінде рентгендік зерттеулердің нәтижелері (сипаттау, бейне) жеке картішкемен берілуі тиіс.  
      92. Денсаулығы бар адамдарды профилактикалық медициналық рентгендік зерттеулер және ғылыми практикалық зерттеулер жүргізу кезінде жылдық профилактикалық сәуле қабылдаудың белгіленген нормативті 1 милиЗиверт (бұдан әрі - м3в).  
      93. Рентгеноскопиялық профилактикалық зерттеу әдістерін жүргізуге рұқсат етілмейді.  
      94. Адамдардағы сәуле көздеріне ғылыми зерттеу жүргізу сәуле қабылдаудың мүмкін салдары туралы оған ақпарат ұсыну және сыналатын адамның жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылуы тиіс.  
      95. Науқаста медициналық диагностика сәулесінің жиналған мөлшері 500 м3в жеткен кезде егер, сәулемен емдеу өмірлік көрсеткішінде көрсетілмесе, оның қабылдайтын сәулесін алдағы уақытта шектеу бойынша шаралар қабылдануы тиіс.  
      96. Халық арасындағы адамдардың қабылдаған сәулесінің тиімді мөлшері жыл бойы 200 м3в немесе жиналған мөлшері негізгі сәулелендіру көздерінен бірінен 500 м3в-дан артық немесе барлық сәулелендіру көздерінен 1000 м3в кезінде медициналық қарау жүргізілуі тиіс.  
      97. Рентгендік емшара кезінде теріні қорғау мақсатында рентгендік түтік фокусынан науқастың тері бетіне дейінгі минималды рұқсат етілген қашықтық осы санитариялық ережеге 13-қосымшаға сәйкес сақталуы тиіс.  
      98. Рентгендік зерттеулер нәтижелері және сол жылда науқастың қабылдаған сәуле мөлшері санаториялық-курорттық емделуге және дәрігерлік-еңбек сараптау комиссиясына жіберу кезінде құжатқа қоса ұсынылады.  
      99. Асқазан-ішек жолдарының рентгендік зерттеулері, урография, жамбас-сан буындарының рентгенографиясы және гонадқа арналған сәуле жүктемесімен байланысты басқа да зерттеулер менструальдық циклдің бірінші декадасында жүргізілуі тиіс.  
      100. Жүкті әйелдерді рентгендік зерттеу тек жүктіліктің екінші жартысында клиникалық көрсеткіш бойынша жүргізілуі мүмкін.  
      101. Жүктіліктің бірінші жартысында рентгендік зерттеу жедел немесе кезек күттірмес көмек көрсету қажеттілігі кезінде және егер жүктілікті тоқтату туралы мәселе шешілгенде жүргізіледі.  
      102. Жүкті әйелдің ішіндегі ұрығының рентгендік зерттеу кезінде қабылдаған мөлшері 1 м3в аспауы тиіс.  
      103. 12 жасқа дейінгі балаларды рентгендік зерттеу заңды өкілдердің немесе медициналық қызметкердің қатысуымен орындалады.  
      104. Сәби жастағы балаларды рентгендік зерттеу кезінде арнайы иммобилизациялау құралдары қолданылуы тиіс.  
      105. Рентгендік зерттеу жүргізу кезінде емшара бөлмесінде біреуден артық науқастың болуына рұқсат етілмейді.

**8. Өндірістік бақылауды ұйымдастыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      106. Медициналық ұйымдарда осы санитариялық ережеге 14 және 15-қосымшаға сәйкес өндірістік радиациялық бақылау жүргізілуі тиіс.  
      107. Радиациялық бақылау мыналарды қамтуы тиіс:  
      1) қызметкердің жұмыс орнындағы, үй-жайлардағы және аумақтағы, рентген кабинетінің аралас емшара бөлмесіндегі сәуле мөлшерінің қуатын тоқсан сайын бақылау;  
      2) радиациялық қорғаудың жылжымалы және жеке құралдарының техникалық жағдайын және қорғаныш тиімділігін екі жылда кемінде бір рет;  
      3) А тобындағы қызметкерді тоқсанына бір рет жеке дозиметриялық бақылау;  
      4) арнайы рентгендік зерттеулерді жүргізуге мерзімдік қатысатын адамдарды (хирургтар, анестезиологтар) жеке дозиметриялық бақылау - А тобындағы қызметкерлерге жүргізілгендей тәрізді жүргізіледі; осы контингенттің сәуле қабылдау мөлшерін бағалау есептеу әдісімен жүзеге асырылады;  
      5) әрбір рентгендік зерттеулер кезінде науқастардың мөлшерлік жүктемесін бақылау.  
      108. Науқастың сәуле қабылдауының жылдық жеке мөлшері жеке мөлшерді есепке алу парағына жазылуы тиіс. Картішкенің көшірмесі жұмыскер жұмыстан босатылғаннан кейін 50 жыл бойы ұйымда сақталуы және ол басқа ұйымға ауысқан жағдайда жаңа жұмыс орнына берілуі тиіс.  
      109. Жоспардан тыс радиациялық бақылау рентген кабинетін пайдалану шарттары өзгерген кезде (белгілеу кабинеті және/немесе аралас үй-жай өзгергенде, рентген түтігі, қорғаныш құралы ауыстырылғанда, апаттық жағдайларда) жүргізілуі тиіс. Радиациялық бақылау көлемі кабинетті пайдалану шарттарының өзгеру сипатымен анықталуы тиіс.  
      110. Рентгендік медициналық жабдықтың технологиялық жағдайын бақылауды осы қызмет түріне лицензиясы бар ұйым екі жылда кемінде бір рет жүргізуі тиіс. Пайдалану мерзімі 10 жылдан жоғары рентген жабдығының параметрлерін бақылау оны одан әрі пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігін анықтауы тиіс.  
      111. Рентгендік жабдықтың пайдалану параметрлерін бақылау және рационалды бақылау нәтижелері ренген кабинетіндегі рентген сәулеленуін дозиметрлік өлшеулер хаттамалармен ресімделуі тиіс.

**9. Рентгенстоматологиялық зерттеулер кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      112. Рентгендік стоматологиялық зерттеуге арналған үй-жайларды орналастыру және стационарлық қорғау рентген аппаратурасының типіне және аппараттың жұмыс жүктемесі көлемімен анықталады. Әртүрлі типтегі рентгенстоматологиялық аппараттар үшін қорғауды есептеу кезінде жұмыс жүктемесінің және анод көрнеулігінің мәні осы санитариялық ережеге 16-қосымшада ұсынылған.  
      113. Күшейткіші жоқ қарапайым пленкалы денталь аппараты және панорамды аппарат рентген бөлімшесінде (кабинетте) орналасуы тиіс. Бейнелеудің жоғары сезімтал қабылдағышымен (фотозертханасыз) жұмыс істейтін денталь аппараттарын және патомографтарды және жұмыс жүктемесі аптасына 40 (мА. мин) аспайтын, бейненің цифрлы өңдейтіні бар денталь аппаратын халыққа арналған радиациялық қауіпсіздік нормаларының талаптарын қамтамасыз еткен жағдайда тұрғын үйлердегі стоматологиялық ұйымдарда орналастыруға рұқсат етіледі.  
      114. Егер үй-жайда рентген стоматологиялық зерттеуге арналған бірнеше аппарат орнатылса, онда анод кернеулігін қосу жүйесі бір мезетте тек бір аппараттың пайдалану мүмкіндігін көздеуі тиіс. Үй-жайдың құрамы мен ауданы осы санитариялық ережеге 17-қосымшаға сәйкес болуы тиіс.  
      115. Емшара бөлмесінде біреуден артық рентгендік аппаратты орнату кезінде үй-жайдың ауданы аппараттың типіне байланысты ұлғайтылуы, бірақ әрбір қосымша аппаратқа 4 м2 кем болмауы тиіс.  
      116. Рентгеностоматологиялық зерттеулерге арналған үй-жайлардағы желдеткішке мынадай талаптар қойылады: Рентгеностоматологиялық кабинеттердегі ауа алмасу жиілігі сағатына кемінде сору бойынша 3 және тарату бойынша 2-ні құрауы тиіс.  
      117. Рентгеностоматологиялық зерттеулер жүргізілетін кабинетте осы санитариялық ережеге 18-қосымшаға сәйкес қызметкерді және науқасты қорғаудың жылжымалы және жеке құралының жиыны болуы тиіс.  
      118. Рентгендік емшара кезінде науқастың денесін қорғау мақсатында аппарат тубусының ұзындығы анод кернеулігінің неғұрлым жоғары мәні кезінде 70 кВ және 20 см дейінгі номиналды кернеулікпен аппаратқа арналған фокус-қабы қашықтығы кемінде 10 см қамтамасыз етуі тиіс.

**10. Радиациялық емес фактордан қорғануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      119. Қызмектердің жұмыс станцияларындағы дербес компьютерлерді қоса алғанда техникалық жабдықтаудың электрлі қауіпсіздігі жерлендіру байланысы бар электр розеткаларын пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.  
      120. Кабинеттің емшара бөлмесінің жабдығы электр тізбегінің ашық ток жүретін бөліктеріне қызметкердің және науқастың жанасу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. Жерлендірілген коммуникациялық құрылғыларға (жылу батареялар) қол жеткізу үшін жанасу оқшаулау қалқанымен жабылуы тиіс.  
      121. Басқару бөлмесінен емшара бөлмесіне дейінгі электр кабельдері мен желілерінің жабыны науқастың, қызметкердің және аппаратураның және шомбалдың орнын ауыстыру орындарында еденді бос қалдыра отырып, еден асты жолымен, еден үсті немесе қабырғалық жолдармен жүргізілуі тиіс. Рентген операция бөлмесіндегі еден асты каналдарының шығу люктері тығыз жабылған болуы тиіс.  
      122. Емшара бөлмесінде, басқару бөлмесінде және фотозертханада ғимараттың жерлендіру құрылғысына қосылған жарығы 4х25 мм кем емес темір сызықпен орындалған жерлендірудің жалпы шинасы (қайта жерлендіру сызығы) қабылдануы тиіс. Жерлендіретін құрылғының ағысына тартылу егер аппаратураның сипатында төмен мән көрсетілмеген болса, 10 Ом артық болмауы тиіс.  
      123. Рентгендік аппаратураның және жабдықтың барлық металл бөліктері (жоғары вольтты генератордың, төменгі вольтты шкаттың және штативтің, фотоөңдеуге арналған құрылғының, кептіру шкафының металл корпусы) жарығы 4 мм2 кем емес мыс желісімен жерлендіру шинасына қосылуы тиіс. Шина (қайта жерлендіру сызығы) коммутациялық аппарат желілік қуаттануының нейтралды желісіне берілуі тиіс. Қалған электр құралдары және аппараттар (дентальды, палаталық) қосымша жерлендіру байланысы бар штепсельді розетка арқылы жерлендіруге қосылуы тиіс.  
      124. Су құбыры және жылу желілерінің арматураларын жерлендіру ретінде пайдалануға рұқсат етілмейді. Рентгендік компьютерлік томографты қайта жерлендіру жүйесі басқа аппараттардан дара болуы тиіс. Егер, аппараттың құрылымында жерлендіру желісі көзделген болса, жерлендіру сызығының болуы талап етілмейді.  
      125. Рентгендік операциялық бөлмеде қайта қорғаныш жерлендіру сызығын барлық жерлендіру және жою желілерін пайдаланылатын аппаратурасына қосатын потенциалдарды түзету пластинасына ауыстыруға рұқсат етіледі.  
      126. Кабинеттің емшара бөлмесі электрі үш фазалы 380/220 В, 50 Гц желімен немесе қолданылатын аппараттарға байланысты желіні нөлдік желісін қайта жерлендіру арқылы бір фазалы 220 В, 50 Гц желісімен жабдықталу тиіс. Аппарат жұмыс істемей тұрған кезде желілік кернеуліктің номиналды мәннен ауытқуы + 10 %, ауытқу жиілігі + 1 Гц аспауы тиіс.  
      127. Желінің тартылуы түзетудің үш фазалы схемасы бар рентген аппаратының қуаттану блогының номиналды қуатына сәйкес болуы тиіс.  
      128. Рентгендік компьютерлік томография кабинеттерін қосу қолданылатын аппаратқа байланысты жеке фидер бойынша 380/220 В, 50 Гц кернеулікпен орындалуы тиіс.  
      129. Рентгендік аппаратура аппаратураның бөліктерін қоспағанда барлығы тоқсыздануы тиіс ажыратылуы (ажырату) кезінде желіге коммутациялық аппаратпен қосылуы тиіс. Коммутациялық аппараттың ажыратылған жағдайы нақты көрінуі тиіс. Коммутациялық аппарат (рубильник) пен рентгендік аппараттың басқару пультінің арасындағы қашықтық кемінде 1,05 м болуы тиіс. Коммутациялық аппаратты емшара бөлмесінде дәрігердің жұмыс орнынан 2 м артық емес қашықтықта айналмалы үстел-штативіне орналастыруға рұқсат етіледі.  
      130. Фотозертханаларда және рентгендік операциялық бөлмеде мутациялық құрылғыны және басқа да желілік қосқыштарды еден деңгейінен кемінде 1,6 м, жерлендіру байланысы бар желілік розеткалар - 1,2 м биіктікте орналасуы тиіс.  
      Фотозертханалардағы штепселді розеткалар қорғаныш орындауымен қабылдануы тиіс.  
      131. Үй-жайлардағы рентгендік кабинетте ашық қорғасын немесе құрамында қорғасын бар беттердің болуына рұқсат етілмейді.  
      132. Техникалық жабдықтаудан болатын шудың деңгейі емшара бөлмесінде жабдық жұмыс істеп тұрған кезде 60 дБА артпауы тиіс.  
      133. Техникалық жабдықтау элементтерінің рұқсат етілген температурасы мынадай болуы тиіс: денеге енетін үшін 50 градус Цельсийдан (бұдан әрі - 0С) артпауы; жанасу үшін қол жеткізу - плюс 600С; рентегендік сәуле шығару корпусы - плюс 700С.  
      134. Техникалық жабдықтау элементтерін төбемен бекіту репажға сәйкес толық мөлшерде орындалуы тиіс және жүктемесі бойынша он жиіліктен кем емес артығы болуы тиіс. Аппараттарды жылжыту еденнің 150 дейінгі иілуі кезінде төзімділігін сақтауы тиіс. Аппараттың жылжымалы бөліктерінде 300 Н дейін сығу күшін шектегіші болуы тиіс. Тежелген элементтерді қайта орналастыру кезіндегі күш 40 Н аспауы тиіс.  
      135. Әрбір рентген кабинеті көмірқышқылды өрт сөндіргішпен қамтамасыз етілуі тиіс. Кабинетте ашық от ұстауға, жарамсыз бейнелерді және пленкалардың қиындыларын ашық күйде сақтауға, пленкаларды терезеге, электр шамдарына және жылу құралдарына жақын жинауға рұқсат етілмейді. Кабинетте 2 кг артық рентген пленкаларын сақтауға рұқсат етіледі.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
1-қосымша

Нысан

**Бақылау-техникалық журнал**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні, уақыты | Қызметкерге ескертпе және кейінгі пайдалану бойынша шешім қабылдау | Ақау түрі, қалпына келтіру тәсілі | Пайдалану мүмкіндігі және жағдайы | Техниктің қолы, күні |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
2-қосымша

**Пайдалануға қабылдау кезінде сәулелі диагностикалау және терапия кабинеттеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар**

      1. Рентген кабинетіне және/немесе жылжымалы (палаталық) аппаратқа арналған жобалық құжатты қызметтің осы түріне лицензиясы бар ұйым әзірлеуі тиіс.  
      2. Кабинетті пайдалануға қабылдау кезінде мынадай құжаттамалар ұсынылуы тиіс:  
      1) рентген аппаратына арналған санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды;  
      2) ұйымның медициналық қызметке арналған лицензиясы;  
      3) Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау саласындағы уәкілетті органның рентген аппаратына берген тіркеу куәлігінің расталған көшірмесі;  
      4) рентген кабинетіне арналған технологиялық жоба;  
      5) рентген кабинетінің жобасына арналған санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды;  
      6) жасырын жұмысқа арналған акті;  
      7) рентген кабинетіне арналған пайдалану құжаттамасы;  
      8) рентген кабинетіне арналған техникалық паспорт;  
      9) дозиметриялық өлшемдер хаттамасы;  
      10) аппараттың пайдалану параметрлерін бақылау хаттамасы;  
      11) Радиациялық қорғаудың жеке және жылжымалы құралдарын сынау хаттамалары;  
      12) рентгенотерапияны жоспарлауға арналған дозиметриялық өлшемдердің хаттамалары;  
      13) (желдеткіш жүйелері болған кезде) желдеткіштің тиімділігін тексеру актісі;  
      14) негізгі жерлендіргіштердің тогы ағуының тартылысын көрсету арқылы қорғаныш жерлендіру құралдарын сынау актілері, медициналық жабдықтардың және электрлі қондырғылардың жерлендіру желісінің жағдайын тексеру актілері, желілер мен кабельдердің оқшаулылығының тартылысын өлшеу хаттамалары;  
      15) радиациялық қауіпсіздік бойынша, радиациялық апаттарды ескерту және жою бойынша талаптар енгізілетін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық;  
      16) Рентген кабинетіне арналған бақылау-техникалық журналы;  
      17) А және Б топтары қызметкерлеріне жататын жұмыс істеуші адамдар туралы бұйрық;  
      18) радиациялық қауіпсіздікке жауап беретін адамдарды тағайындау туралы бұйрық, рентгендік аппараттарды есепке алу және сақтау, өндірістік радиациялық бақылау;  
      19) қызметкерді радиациялық қауіпсіздікке оқыту туралы құжат;  
      20) А тобындағы қызметкердің жұмысқа қабылданар алдында алдын ала және мерзімдік медициналық қараулардан өтуі туралы медициналық комиссияның қорытындысы;  
      21) нұсқаушының жұмыс орнындағы тіркеу журналы;  
      22) қызметкердің қабылдаған сәулесінің жеке мөлшерін есепке алу картішкесі;  
      23) санитариялық ережелер, өзге де нормативтік және әдістемелік-нұсқау құжаттары.  
      3. Рентген кабинеті құрамында емдеу ұйымының өкілі, санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары, құрылыс, монтаж-жөндеу және өзге де ұйымдардың өкілдері бар комиссиямен пайдалануға қабылданады.  
      4. Қабылдау актісінің даналары медициналық ұйымда және мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органында сақталуы тиіс.  
      5. Кабинетті пайдалануға қабылдау актісінің негізінде рентген кабинетін пайдалану құқығына рұқсат болып табылатын ҒЗИ санитариялық паспорт ресімделуі тиіс. Санитариялық паспорт жылжымалы және тасымалданатын (палаталық) рентген аппараттарын және қондырғыларын пайдалану (сақтау) құқығын береді.  
      Санитариялық паспортта көрсетілмеген рентген аппараттарын қолдануға және жұмыс жүргізуге рұқсат етілмейді.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
      3-қосымша

**Рентген аппараттарын орналастыруды қоса есептегендегі рентгендік кабинеттің ұсынылған ауданы**

1-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рентгендік аппарат | Ауданы, м2 (кем емес) | |
| Шомбалды қолдануды қарастыру | Шомбалдықолданудың қарастырылмауы |
| Штативтердің толық жиынымен (бұдан әрі - ТЖШ), суреттерге қоятын үстел, тіреу, штатив) рентгендік диагностика кешені (бұдан әрі - РДК) | 45 | 40 |
| РДК ПСШ-мен және әмбебап тіреумен штатив, кескіндемені сандық өңдеудің рентгендік диагностикалық аппараты | 34 | 26 |
| РДК ПСШ, дистанциялық басқармасы бар | 24 | 16 |
| Рентгенография әдісімен рентгендік диагностикалауға арналған аппарат (суреттер қоятын үстел, А суреттерге арналған тіреу, суреттер штативі) | 16 | 16 |
| Әмбебап тіректі штативтермен рентгендік диагностикаға арналған аппарат | 24 | 14 |
| Жақын дистанциялық рентгенотерапияға арналған аппарат | 24 | 16 |
| Алыс дистанциялық рентгенотерапияға арналған аппарат | 24 | 20 |
| Маммографияға арналған аппарат |  | 6 |
| Остеоденситометрияға арналған аппарат |  | 8 |

**Рентгендік диагностика кабинетінің үй-жай құрамы мен ауданы**

2-кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Үй-жай атауы | Ауданы, м2 (кем емес) |
| Бөлімнің жалпы үй-жайы (кабинеттің) | |
| 1. Бөлім меңгерушісінің кабинеті | 12 |
| 2. Қызметкер комнатасы | 10 (әрбір қосымша қызметкерге +3,5 м2) |
| 3. Нәтижелерді (бейнелерді) қарау комнатасы | 6 |
| 4. Барий дайындауға арналған кабинет | 3 |
| 5. Күту орны | 6 |
| 6. Материалдарға арналған бөлме | 8 |
| 7. Қосалқы заттарға арналған бөлме | 6 |
| 8. Жинау құрал-саймандарына арналған қойма | 3 |
| 9. Рентген бейнелерін уақытша сақтауға арналған үй-жай (100 кг-нан жоғары емес) | 6 |
| 10. Қызметкердің жеке бас гигиенасына арналған комната | 3 |
| 11. Қызметкерлер мен науқастарға арналған әжетхана | Бір кабинаға 3-еу |
| 12. Компьютер бөлмесі | 12 |
| 13. Инженерлік бөлме | 12 |
| Рентгенодиагностика кабинеті | |
| 1. Жалпы тексеруге арналған флюорография кабинеті  ем-шара кабинеті  шешінетін орын  күту орны  фото зертхана2)  қызметкер комнатасы | 14 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 9 |
| 2. Диагностикалық бейнеге арналған флюорография кабинеті  ем-шара кабинеті  басқару комнатасы (қорғаныш кабинасы болмағанда)  фотозертхана2)  шешінуге арналған кабина1)  дәрігер кабинеті (кескінді цифрлы өңдеуге арналған аппарат) | 14 |
| 6 |
| 6 |
| 3 |
| 9 |
| 3. Рентгеноскопия және рентгенография әдісімен рентгенодиагностика кабинеті  1-ем-шара кабинеті  2-ем-шара кабинеті  басқару комнатасы  шешінуге арналған кабина1)  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті | 1-кесте бойынша 2-қосымша |
| 1-кесте бойынша 2-қосымша |
| 6 |
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| 4. Асқазан-ішек жолдары ауруларының рентгенодиагностикалық кабинеті ем-шара кабинеті  басқару комнатасы  фотозертхана  науқастарға арналған деретхана  кушеткасы бар шешінуге арналған кабина1)  дәрігер кабинеті | 1-кесте бойынша 2-қосымша |
| 6 |
| 8 |
| 3 |
| 4 |
| 9 |
| 5. Рентгенография және/немесе томография әдісімен рентгенодиагностика кабинеті 1-ем-шара жасау кабинеті басқару комнатасы  шешінуге арналған кабина1)  фотозертхана2)  қызметкер бөлмесі | 6 |
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| 12 |
| 6. Маммография әдісімен сүт бездері ауруларының рентгендиагностикалық кабинеті  ем-шара кабинеті  мамандандырылған әдістермен (қажет болған жағдайда) ем-шара кабинеті шешінуге арналған кабина1)  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті | 6 |
| 8 |
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| 7. Зәр шығару жүйелері ауруларының рентгендиагностикасының кабинеті ағызумен ем-шара жасау кабинеті басқару комнатасы  фотозертхана2)  кушеткасы бар шешінуге арналған кабина1)  дәрігер кабинеті | 1-кесте бойынша 2-қосымша |
| 6 |
| 8 |
| 4 |
| 9 |
| 8. Жұқпалы аурулар бөлімінің рентгендиагностикалық кабинеті (бокс) бокске кірер алдындағы тамбур (бокске кірер алдындағы шлюз)  Күтетін жер  Күтетін жердегі әжетхана  емшара кабинеті  басқару комнатасы  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті | 1,5 |
| 6 |
| 3 |
| 1-кесте бойынша 2-қосымша |
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 9. Топометрия кабинеті (сәулелі терапияны жоспарлау)  емшара кабинеті  басқару комнатасы  барий дайындауға арналған кабинет  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті  дәретхана | 1-кесте бойынша 2-қосымша |
| 6 |
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| 3 |
| Рентгеноперациялық блок | |
| 1. Жүрек және қан тамыр ауруларының диагностикасының блогы рентгеноперациялық бөлме  басқару комнатасы  операция алдында дайындау бөлмесі  стерилизация бөлмесі1)  зерттеуден кейін науқастың уақытша болатын комнатасы1)  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті | 48 |
| 8 |
| 6 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 2. Өкпе және кеуде қуысы ауруларының диагностикасына арналған кабинет рентгеноперация жасайтын бөлме  басқару комнатасы  операция алдында дайындау бөлмесі  стерилизация бөлмесі1)  цитологиялық диагностикалар бөлмесі1)  фотозертхана2)  бейнелерді қарау комнатасы1)  дәрігер кабинеті  медбике комнатасы1)  қызметкердің жеке бас гигиенасына арналған бөлме1)  кір төсек жабдықтарын сақтайтын бөлме1) | 32 |
| 8 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 8 |
| 6 |
| 9 |
| 13 |
| 4 |
| 4 |
| 3. Урогениталды жүйелер ауруларының диагностикасының блогы  рентгендікоперация жасайтын бөлме  басқару комнатасы  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті  контрасты заттарды дайындау бөлмесі1)  науқастарға арналған әжетхана | 26 |
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 5 |
| 3 |
| 4. Репродуктивті мүшелер ауруларының (сүт бездері) диагностикаларының блогы  рентгеноперация жасайтын бөлме  басқару комнатасы  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті | 8 |
| 4 |
| 6 |
| 9 |
| Рентгендік компьютерлік томография кабинеті | |
| 1. Басты зерттеуге арналған РКТ кабинеті  емшара кабинеті  басқару комнатасы  генератор/компьютер бөлмесі  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті | 18 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 2. Рутинді зерттеуге арналған РКТ кабинеті  емшара кабинеті  басқару комнатасы  генератор/компьютер бөлмесі  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті  шешінуге арналған кабина  қарау бөлмесі | 22 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 4 |
| 6 |
| 3. Рентгенхирургиялық зерттеуге арналған  РКТ кабинеті  емшара кабинеті  операция алдында дайындау бөлмесі  басқару комнатасы  генератор/компьютер бөлмесі  фотозертхана2)  дәрігер кабинеті  қарау бөлмесі  контрасты заттарды дайындау бөлмесі1) | 36 |
| 7 |
| 10 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 5 |
| науқастарға арналған дәретхана  медициналық қызметкерлерге арналған бөлме  инженерлер бөлмесі | 3 |
| 12 |
| 12 |
| 1)міндетті емес;  2)цифрлы рентгенография және флюорографияға арналған аппараттарды қолданған кезде керек емес. | |

**Рентгендік терапия кабинетінің үй-жайлар құрамы және ауданы**

3-кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Үй-жайлар атауы | Ауданы, м2 (кем емес) |
| Жақын қашықтықтағы рентгентерапия кабинеті  2-3 - сәуле шығарушымен емшара бөлмесі  1 - сәуле шығарушымен емшара бөлмесі  басқару бөлмесі  дәрігер кабинеті (қарау бөлмесі)  күту орны | 16 |
| 12 |
| 9 |
| 10 |
| 6 |
| 2. Алыс қашықтықтағы рентгентерапия кабинеті  емшара бөлмесі  басқару бөлмесі  дәрігер кабинеті (қарау)  күту орны | 20 |
| 9 |
| 10 |
| 6 |

Ауданы кіші үй-жайларды немесе құрамы қысқартылған үй-жайларды қолдануға мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарымен келісім болуы тиіс.

«Сәулелік диагностика және терапия     
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға  
және пайдалануға қойылатын             
санитариялық-эпидемиологиялық          
талаптар» санитариялық ережелеріне     
4-қосымша

**Рентгендік диагностикалау кабинетінің үй-жайларындағы температура және ауа алмасу жиілігі**

1-кесте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Үй-жайлар атауы | Температура, 0С | Сағатына ауа алмасу жиілігі | |
| кіру | сорылу |
| Жалпы үй-жай | | | |
| 1. Бөлім меңгерушісінің кабинеті  2. Қызметкерлер комнатасы  3. Нәтижелерді қарау комнатасы (бейнелер)  4. Барий дайындауға арналған кабина  5. Күту орны  6. Материалдарға арналған бөлме  7. Қосалқы бөлшектерге арналған қойма  8. Жиыстыру заттарына арналған қойма  9. Рентген пленкаларын уақытша сақтауға арналған үй-жай (100 кг артық емес)  10. Қызметкерлердің жеке бас гигиенасына арналған комната  11. Қызметкерлерге немесе науқастарға арналған әжетхана  12. Компьютер бөлмесі  13. Инженер бөлмесі | 20 | - | 1,5 |
| 20 | - | 1,5 |
| 20 | - | 1,5 |
| 18 | - | 1,5 |
| 18 | - | 1,5 |
| 18 | - | 1,5 |
| 18 | - | 1,5 |
| 18 | - | 1,5 |
| 18 | - | 1,5 |
| 22 | 3 | 5 |
| 20 |  | Бір унитазға 50 м3  2 |
| 18 | 3 | 1,5 |
| 18 | - |  |
| Рентгендиагностикалар кабинеті | | | |
| 1. Емшара кабинеті | 20 | 3 | 4 |
| 2. Басқару бөлмесі | 18 | 3 | 4 |
| 3. Шешіну орны | 20 | 3 | 1,5 |
| 4. Шешінуге арналған кабина | 20 | 3 | 1,5 |
| 5. Тамбур | 18 | - | 1,5 |
| 6. Шлюз | 18 | 5 | 5 |
| 7. Дәрігер кабинеті | 20 | - | 1,5 |
| 8. Фотозертхана | 18 | 3 | 4 |
| Рентгендік операция жасау блогы | | | |
| 1. Рентгендік операция жасау | 20 | 12 | 10 |
| 2. Басқару бөлмесі | 18 | 3 | 4 |
| 3. Кіші операция бөлмесі | 20 | 10 | 5 |
| 4. Шешінуге арналған кабина, науқастың уақытша болатын бөлмесі, жеке бас гигиенасына арналған бөлме | 20 | 3 | 1,5 |
| 5. Дәрігер кабинеті, бейнелерді қарау бөлмесі, медбикелер бөлмесі | 20 | - | 1,5 |
| 6. Қойма, материал қоятын бөлме | 18 | - | - |
| 7. Науқастарға арналған дәретхана | 20 |  | 50 м3 |

**Рентгендік терапия кабинетінің үй-жайларындағы температура және ауа алмасу жиілігі**

2-кесте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Үй-жайлар атауы | Температура, 0С | Сағатына ауа алмасу жиілігі | |
| кіру | сорылу |
| 1. Емшара бөлмесі | 20 | 3 | 2 |
| 2. Басқару бөлмесі | 18 | 2 | 1 |
| 3. Дәрігер кабинеті | 20 | 1 | 1 |

**Рентген кабинетінің үй-жайларында жұмыс орнын жарықтандыру**

3-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Үй-жайлар атауы | Жарықтандыру, лк | Жарық көзі |
| Бөлімнің жалпы үй-жайы | | |
| 1. Бөлім меңгерушісінің кабинеті | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |
| 2. Қызыметкерлер бөлмесі | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |
| 3. Нәтижелерді қарау бөлмесі (бейнелер) | 200  100 | л. ш.  қ. ш. |
| 4. Барий дайындауға арналған кабина | 100  50 | л. ш.  қ. ш. |
| 5. Күту орны | 100  50 | л. ш.  қ. ш. |
| 6. Материалдарға арналған бөлме | 30 | қ. ш. |
| 7. Қосалқы бөлшектерге арналған қойма | 30 | қ. ш. |
| 8. Жиыстыру заттарына арналған қойма | 30 | қ. ш. |
| 9. Рентген пленкаларын уақытша сақтауға арналған үй-жай (100 кг артық емес) | 30 | қ. ш. |
| 10. Қызметкерлердің жеке бас гигиенасына арналған бөлме | 100  50 | л. ш.  қ. ш. |
| 11. Қызметкерлерге немесе науқастарға арналған әжетхана | 70 | қ. ш. |
| 12. Компьютер бөлмесі | 300 | л. ш. |
| 13. Инженер бөлмесі | 150 | қ. ш. |
| 14. Фотозертхана | 70 | қ. ш. |
| Рентгендік диагностика кабинеті | | |
| 1. Рентгеноскопия жасауға арналған емшара кабинеті | 200  100 | л. ш.  қ. ш. |
| 2. Рентгенография жасауға арналған емшара кабинеті | 200  100 | л. ш.  қ. ш. |
| 3. Флюорография жасауға арналған емшара кабинеті | 150  75 | л. ш.  қ. ш. |
| 4. Басқару бөлмесі | 50 | қ. ш. |
| 5. Шешіну орны | 200  100 | л. ш.  қ. ш. |
| 6. Шешінуге арналған кабина | 150  75 | л. ш.  қ. ш. |
| 7. Тамбур | 75  30 | л. ш.  қ. ш. |
| 8. Шлюз | 75  30 | л. ш.  қ. ш. |
| 9. Дәрігер кабинеті | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |
| Рентгендік операция блогы | | |
| 1. Рентгендік операция жасау бөлмесі | 300  200 | л. ш.  қ. ш. |
| 2. Басқару бөлмесі | 50 | қ. ш. |
| 3. Операция алдында дайындау бөлмесі, стерилизациялау бөлмесі, микроскоп тұратын бөлме | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |
| 4. Шешінуге арналған кабина, науқастың уақытша болатын комнатасы, жеке бас гигиенасына арналған | 100  50 | л. ш.  қ. ш. |
| 5. Дәрігер кабинеті, бейнелерді қарау бөлмесі, медициналық бикелер бөлмесі | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |
| 6. Қойма, материалдарға арналған бөлме | 30 | қ. ш. |
| 7. Науқастарға арналған әжетхана | 60 | қ. ш. |
| Рентгендік компьютерлік томография кабинеті | | |
| 1. Емшара бөлмесі | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |
| 2. Басқару бөлмесі | 50 | қ. ш. |
| 3. Генератор бөлмесі | 200  100 | л. ш.  қ. ш. |
| 4. Шешінуге арналған кабинет | 70  35 | л. ш.  қ. ш. |
| 5. Дәрігер кабинеті | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |

л. ш. - люминесценттік шамдары;  
қ. ш. - қыздыру шамдары.

**Рентген терапия кабинетінің үй-жайларында жұмыс орнын жарықтандыру**

4-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Үй-жайлар атауы | Жарықтандыру, лк | Жарық көзі |
| 1. Емшара бөлмесі | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |
| 2. Басқару бөлмесі | 200  100 | л. ш.  қ. ш. |
| 3. Дәрігер кабинеті | 300  150 | л. ш.  қ. ш. |

Емшара жасау бөлмесіне табиғи жарық түспеген жағдайда 10 м2  
1 шамнан есептеп бактерицидті шамдар орнатылады.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
5-қосымша

**Радиациялық қорғауды есептеу**

      Радиациялық қорғауды есептеу ауада осы нүктеде қорғау болмағанда ауадағы (бұдан әрі - ДМД) сіңірілген мөлшердің рұқсат етілген қуатының мәніне дейін рентген сәулесінің сіңірілген мөлшерінің (Dо) қуатын бәсеңдету жиілігін (K) анықтауға негізделген:

D0 103. KR. W. №  
К = ---- = -----------------, мұндағы  
ДМД 30. r2. ДМД

      103 - дегеніміз - мГр-дың мкГр-ға ауысу коэффиценті;  
      КR - радиациялық шығыс - түтік фокусынан 1 қашықтықта рентген сәулесінің бастапқы шоғырына ауа кермасының қуатының қатынасы, осы қашықтықтың шаршысына анод тогының күшіне көбейтілген, мГр \*/ (мА\* мин);  
      W - рентген аппаратының жұмыс күші, (мА \*мин)/апта;  
      № - бағытталған сәуленің коэффиценті, бірлік қатынасы;  
      30 - А тобындағы қызметкерінің бір ауысымдық жұмыс кезінде рентген аппараты жұмысының аптасына нормаланған уақыт мәні, аптасына/сағ;  
      r - рентген түтігінің фокусынан есептеу нүктесіне дейінгі қашықтық, м. Радиациялық шығыстың мәні КR нақты рентген сәулесінің техникалық құжатынан алынады. Осы деректер болмағанда рентген аппаратының жұмысы және онымен байланысты Б тобындағы қызметкердің, науқастың және халықтың сәуле қабылдау ұзақтығы, tр = tс. n;  
      Т - адамдардың сәуле аймағында болуының максималды мүмкін уақытын есепке алатын үй-жайдағы әрекет коэффиценті.  
      Стационарлық қорғауды жобалау кезінде осы санитариялық ережеге 4-қосымшадағы 1-кестедегі КR деректерінің мәні пайдаланылады. Рентген түтігіндегі кернеуліктердің басқа нысандар кезінде (6 - пульсті, 12 - түзетудің пульсті схемасы) радиациялық шығыс мәні тұрақты кернеулікке қарағанда төмен болады. Сондықтан қорғауды есептеу кезінде аталған кестедегі деректерді пайдалану қорғау материалы қалыңдығын төмендетілген мәнге келтіруі мүмкін.  
      Рентген аппаратының типі мен мәніне байланысты жұмыс жүктемесінің мәні W осы санитариялық ережеге 5-қосымшада келтірілген.  
      Бағыт коэффиценті N рентген сәулесінің бастапқы шоғырының мүмкін бағытын есепке алады. Рентген сәулесінің бастапқы шоғырының бағытындағы N мәні 1-ге теңестіріліп қабылдануы, бейнені алу уақытындағы сәуленің жылжымалы көзі бар аппараттар (рентген компьютерлік томограф, панорамды томограф, көшірмелеу аппараты) үшін - 0,1. Шашыраған сәуле ғана түсетін барлық басқа бағыттардың N мәні 0,05-ке теңестіріліп қабылданады.  
      ДМД ауасындағы мөлшердің рұқсат етілген қуатының мәні (мкГр/сағ) сәуле қабылдайтын адамдардың сәйкесті санаттары үшін РЕ тиімді мөлшерінің негізгі шектеулерінен және олардың әртүрлі мәндегі үй-жайларда немесе аумақтарда болудың мүмкін ұзақтығымен есептеледі:

103. &. ПД  
ДМД = -------------, мұндағы  
tc. n. T

      103 - дегеніміз - мГр-дың мкГр-ға ауысу коэффиценті;  
      & - тиімді мөлшер өлшемінің ауадағы сіңірілген мөлшер мәніне ауысу коэффиценті, мГр/м3в. Рентгендік сәуленің бәсеңдеу жиілігі бойынша екі реттік артықты есепке алу арқылы радиациялық қорғауды есептеу үшін Х мәні 1-ге теңестіріліп қабылданады;  
      tс - А тобындағы қызметкердің бір ауысымдық жұмыс кезінде рентген аппаратының жыл бойы жұмысының стандартталған ұзақтығы, tс=1  
      500 сағ/жыл;  
      n - әртүрлі үй-жайлар үшін ДМД екі ауысымдық мүмкіндігін есепке алатын ауысым коэффиценті, осы санитариялық ережеге 6-қосымшада ұсынылған әрекет коэффицентінің мәні Т, ауысымдық n және сәулелену ұзақтығы tс

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
6-қосымша

**Рентгендік кабинеттердің стационарлық қорғауын есептеу үшін жұмыс жүктемесі W және аноидты кернеулік U мәні**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рентгендік аппараттар | Жұмыс жүктемесі W, (мА - мин)/ апта | Анодты кернеулік, кВ |
| 1. Люминесцентті экранмен рентгендік флюорографиялық аппарат және кескінді оптикалық тасымалдау, пленкалық және цифрлық | 10001) | 100 |
| 2. Сканерлейтін сызғыш детекторлар және кескіндемені цифрлық өңдейтін рентгендік флюорографиялық аздозалық аппарат | 20001) | 100 |
| 3. УРС, ПЗС - матрициялық және кескіндемені цифрлық өңдейтін рентгендік флюорографиялық аз дозалық аппарат | 50 | 100 |
| 4. Ақпаратты цифрлық өңдейтін рентгендік диагностикалық аппарат | 1000 | 100 |
| 5. Толық штативтер жиынымен рентгендік диагностикалық кешен (1-і, 2-і және 3-і жұмыс орындары) | 1000 | 100 |
| 6. Рентгеноскопияға арналған рентгендік аппарат (1-жұмыс орнына - айналмалы үстел штатив АҮШ) | 1000 | 100 |
| 7. Рентгенографияға арналған рентгендік аппарат (2-і және 3-і жұмыс орны - бейнелер қоятын үстел және бейнелер қоятын баған) | 1000 | 100 |
| 8. Ангиографикалық кешен | 400 | 100 |
| 9. Рентгендік компьютерлік томограф | 400 | 125 |
| 10. УРС-мен жылжымалы хирургиялық аппарат | 200 | 100 |
| 11. Палаталық рентгендік аппарат | 200 | 90 |
| 12. Рентгендік урология үстелі | 400 | 90 |
| 13. Литотрипсияға арналған рентгендік аппарат | 200 | 90 |
| 14. Маммографиялық рентгендік аппарат | 200 | 40 |
| 15. Сәулелі терапияны жоспарлауға арналған (симулятор) рентгендік аппарат | 200 | 100 |
| 16. Жақын қашықтықтағы рентгендік терапияға арналған аппарат | 5 000 | 100 |
| 17. Алыс қашықтықтағы рентгендік терапияға арналған аппарат | 12 000 | 250 |
| 18. Барлық денеге арналған остеоденситометр | 200 | Номиналды |
| 19. Аяқ-қолға арналған остеоденситометр | 100 | 70 |
| 20. Барлық денеге және оның бөліктеріне арналған, сәулеленудің қалың шоғыры және екі деңгейлі цифрлық детектор қолданылатын остеоденситометр | 50 | Номиналды |

1) флюорографтарды қорғаныш кабинасымен жабдықтау кезінде, үй-жайды қорғауды есептеу, аппаратқа арналған пайдалану құжатында көрсетілген флюорографиялық кабинадағы рентгендік сәулені бәсеңдетуді есепке ала отырып жүргізіледі;  
2) кестеге енгізілмеген аппараттар үшін, сондай-ақ аталған W типіндегі аппараттардың стандартқа сай емес қолданылуы кезінде анод кернеулігінің стандарттандырылған мәні кезінде экспозицияның нақты мәні бойынша есептеледі. Кестеде көрсетілген максималды анод кернеулігінен төмен рентгендік аппараттар үшін есептеу және өлшеу кезінде аппаратқа арналған техникалық құжатта көрсетілген максимальды кернеулікті пайдалану қажет.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
7-қосымша

**Рентгендік кабинеттің рентгендік сәулеленуінің стационарлық қорғау емшаралары үшін рұқсат етілген мөлшер қуаттылығы (бұдан әрі - РДҚ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үй-жайлар, аумақ | РДҚ мкГр/сағ. | Т, салыс. бірлік. | n, салыс. бірлік | tp сағ./ жылына | ШД, мЗ/ жылына |
| 1. А тобының қызметкерлері тұрақты болатын үй-жайлар (емшара кабинеті, басқару комнатасы, барий дайындау комнатасы, фотозертхана, дәрігер кабинеті ж.б.) | 13 | 1 | 1 | 1 500 | 20 |
| 2. Б тобы қызметкерлерінің тұрақты жұмыс орны бар, рентеген кабинетінің емшара бөлмесімен, тігінен және көлденеңінен көршілес үй-жай | 2,5 | 1 | 1,3 | 2 000 | 5 |
| 3. Рентеген кабинетінің емшара бөлмесімен, бөгде жұмыс орнынсыз тігінен және көлденеңінен көршілес үй-жай (холл, киімілгіш, баспалдақ алаңшалары, дәліз, демалыс комнатасы, әжетхана, қойма және басқалар) | 10 | 0,25 | 1,3 | 2 000 | 5 |
| 4. Б тобы қызметкерлерінің ауық-ауық болатын үй-жайлары (техникалық қабат, жертөле, шатырдың асты және басқалар) | 40 | 0,06 | 1,3 | 2 000 | 5 |
| 5. Рентеген кабинетінің емшара бөлмесімен, тігінен және көлденеңінен көршілес стационар палаталары | 1,3 | 0,25 | 2 | 3 000 | 1 |
| 6. Рентеген кабинетінің емшара бөлмесінің сыртқы қабырғасына жапсарлас аумақ | 2,8 | 0,12 | 2 | 3 000 | 1 |
| 7. Рентегендік тіс емдеу кабинетінің емшара бөлмесімен көршілес, тұрғын үй-жайлар | 0,3 | 1 | 2 | 3 000 | 1 |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
8-қосымша

**Стационарлық қорғауды есептеуге арналған материалдар Рентгендік түтік фокусынан 1 м аралықта Kr-ның радиациялық шығу мәні (тұрақты анодты кернеу, анодты тоқтың күші - 1 мА, сүзгі -2 мм А1, 250 кВ үшін - Сu 0,5 мм)**

      1-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анодтың қуаттылығы, кВ | 40 | 50 | 70 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| KR -ның радиациялық шығуы, мГр м2/(мА мин) | 2,0 | 3,0 | 5,6 | 6,3 | 9 | 18 | 25 | 20 |

**Қорғасын эквиваленттерін қорғау К рентгендік сәулеленудің бәсеңдеу жиілігіне байланысты**

2-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К, салыс. бірлік. | Анодтық кернеудегі (кВ) және сүзгідегі қорғасынның эквиваленті (мм) | | | | | |
| 2 мм А1 | | | | | Сu 0,5 мм |
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Қорғасыннан қорғау қалыңдығы, d.Pb, мм | | | | | | |
| 3 | 0,02 | - | 0,1 | 0,16 | 0,24 | 0,2 |
| 7 | 0,05 | 0,11 | 0,21 | 0,31 | 0,46 | 0,6 |
| 10 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,7 |
| 15 | 0,08 | 0,17 | 0,31 | 0,46 | 0,69 | 1,0 |
| 20 | 0,09 | 0,2 | 0,37 | 0,53 | 0,8 | 1,1 |
| 25 | 0,1 | 0,22 | 0,42 | 0,59 | 0,9 | 1,3 |
| 30 | 0,11 | 0,24 | 0,45 | 0,62 | 0,9 | 1,4 |
| 40 | 0,12 | 0,28 | 0,52 | 0,69 | 1,1 | 1,6 |
| 50 | 0,13 | 0,31 | 0,58 | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
| 70 | 0,4 | 0,36 | 0,68 | 0,8 | 1,3 | 2,0 |
| 100 | 0,16 | 0,41 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,4 |
| 150 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2,7 |
| 200 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 3,0 |
| 300 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 3,5 |
| 400 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 3,8 |
| 600 | 0,3 | 0,75 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 4,2 |
| 800 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 4,5 |
| 1 000 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 4,7 |
| 1 500 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 5,2 |
| 2 000 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 5,6 |
| 2 500 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 5,8 |
| 3 000 | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 6,0 |
| 4 000 | 0,45 | 1,1 | 2,0 | 2,4 | 3,35 | 6,2 |
| 6 000 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 6,8 |
| 10 000 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 2,75 | 3,9 | 7,4 |
| 12 000 | 0,5 | 1,3 | 2,4 | 2,85 | 4,0 | 7,6 |
| 15 000 | 0,55 | 1,35 | 2,5 | 2,95 | 4,1 | 7,8 |
| 20 000 | 0,6 | 1,4 | 2,6 | 3,1 | 4,3 | 8,1 |
| 30 000 | 0,6 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 8,6 |
| 40 000 | 0,65 | 1,6 | 2,85 | 3,3 | 4,7 | 9,0 |
| 50 000 | 0,65 | 1,65 | 2,9 | 3,4 | 4,8 | 9,2 |
| 60 000 | 0,65 | 1,65 | 3,0 | 3,5 | 4,9 | 9,4 |
| 100 000 | 0,7 | 1,8 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 10,0 |
| 200 000 | 0,75 | 1,9 | 3,4 | 4,0 | 5,6 | 11,0 |
| 300 000 | 0,8 | 2,0 | 3,6 | 4,2 | 5,8 | 11,4 |
| 500 000 | 0,8 | 2,2 | 3,8 | 4,4 | 6,1 | 12,0 |
| 1 000 000 | 0,9 | 2,3 | 4,0 | 4,7 | 6,5 | 13,0 |
| 1 500 000 | 0,9 | 2,3 | 4,2 | 4,8 | 6,7 | 13,4 |
| 3 000 000 | 1,0 | 2,5 | 4,4 | 5,1 | 7,1 | 14,2 |
| 5 000 000 | 1,0 | 2,6 | 4,6 | 5,3 | 7,4 | 15,0 |
| 10 000 000 | 1,1 | 2,8 | 4,9 | 5,6 | 7,8 | 15,8 |

**Рентгендік сәулеленуден қорғау үшін қолданылатын, құрылыс материалдарының қорғасындық эквиваленті**

3-кесте

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалдар | Тығыздығы, г/cм3 | Қорғасын қалыңдығы,мм | Рентген түтігіндегі (кВ) кернеу кезінде материалдардың эквиваленттік қалыңдығы (мм) | | |
| 50 | 60 | 75 |
| Болат | 7,9 | 0,2 | 1,1 | - | 1,2 |
| 0,5 | 3,2 | - | 3,2 |
| 1 | - | 5 | 5,5 |
| 2 | - | 10 | 11 |
| 3 | - | 16 | 18 |
| 4 | - | 22 | 24 |
| 6 | - | - | - |
| 8 | - |  | - |
| 10 | - |  |  |
| Бетон | 2,3 | 1 | - | 80 | 80 |
| 2 | - | 160 | 160 |
| 3 | - | 210 | 210 |
| 4 | - | 320 | 338 |
| 6 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 10 | 4 | - | - |
| Баритобетон, Сылақ | 2,7 | 0,5 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - |  | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 8 | - |  | - |
| 10 | - |  | - |
| Толық кірпіш | 1,8 | 0,5 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| Толық кірпіш | 1,6 | 0,5 | 110 |  | 90 |
| 1 | 220 | - | 170 |
| 2 | - | - | 270 |
| 3 | - | - | 360 |
| 4 | - | - | 450 |
| 6 | - | - | - |
| 8 |  | - | - |
| 10 |  | - | - |
| Гипсокартон | 0,84 | 0,2 | 50 | - | - |
| 0,4 | 110 | - | - |
| 0,6 | 170 | - | - |
| 0,8 | 230 | - | - |
| 1,0 | 290 |  | - |
| Көбікбетон | 0,63 | 0,2 | 84 | - | - |
| 0,4 | 180 | - | - |
| 0,6 | 280 | - | - |
| 0,8 | 380 | - | - |
| 1,0 | 480 | - | - |
| 1,2 |  | - | - |
| 1,4 | - | - | - |
| 1,6 | - | - | - |
| 1,8 | - | - |  |
| 2,0 | - | - | - |
| ҚЖБ құрылыс материалы (ауыр бетон) | 2,7 | 1 | 20 | - | 21 |
| 2 | 40 | - | 42 |
| 3 | 60 | - | 62 |
| 4 | 80 | - | 80 |
| 6 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентген түтігіндегі (кВ) кернеу кезінде материалдардың эквиваленттік қалыңдығы (мм) | | | | | | |
| 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| 1,2  3,2  6  12  19  25  36  50  - | -  9  18,5  23  38  54  72  - | 2,4  6,6  12  25  37  50  71  93  119 | -  12,5  26  39  53  76  100,5  130 | 3,2  7,6  13  27  40  55  80  108  140 | -  12,5  24  34  45  64  84  108 | 3,4  8  12  20  28  35  48  60  75 |
| 85  160  210  355  -  -  - | 85  160  220  345  -  -  - | 85  160  230  290  450  5600  - | 85  155  200  283  425  550  - | 85  150  210  275  400  540  670 | 733  123  168  213  305  400  485 | 60  95  125  150  210  260  300 |
| 5  10,5  20,4  29  36  55  68  84 | -  -  -  -  -  -  - | 8,5  22  38  62  90  20  156  188 | -  -  -  -  -  -  - | 10,8  25  46  68  90  26  165  205 | -  -  -  -  -  -  -  - | 12  23  45  64  75  116  140  165 |
| 70  120  195  260  330  450  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  - | 84  150  260  340  420  570  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  - | 76  130  230  310  370  490  600  - | -  -  -  -  -  -     -  - | 68  120  190  250  300  390  470  540  610 |
| 80  135  220  290  370  505  -  - | -  -  - | 95  170  290  380  470  640  -  - | -  -  -  -  -  -  - | 90  150  260  345  415  550  670  780 | -  -  -  -  -  -  -  - | 80  135  215  280  340  435  530  600 |
| 48  89  130  165  200 | -  -  -  - | 63  120  175  220  270 | -  -  -  -  - | 62  110  155  200  240 | -     -  - | 60  105  145  180  220 |
| 66  120  170  220  270  310  350  390  430  470 | -  -  -  -  -  -  - | 82  160  230  280  340  400  450  500  560  600 | -     -  -  -  -  -  -  - | 92  145  200  260  310  360  410  450  500  530 | -  -  -  -  -     -  -  - | 77  135  180  230  270  310  340  380  410  440 |
| 24  48  70  94  -  - | -  -     -  - | 28  48  70  94  132  172 | -  -  -  -  - | -     -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - |

      Кестеде көрсетілмеген анодты кернеуліктің мәні үшін, материалдардың қорғасындық эквивалентін анықтау кезінде, сызықтық интерполяция әдісін қолдануға болады.  
      Таблицада көрсетілген нақты қолданылатын материалдардың толықтығын, құрамы жағынан ұқсас материалдардан айыру кезінде, пропорционалды үлкейтеді немесе кішірейтеді.

**Қорғасын жалатылған пластикадан ҚЖП-73 жасалған рентгендік қорғайтын материал**

4-кесте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Түрі | Мөлшері, мм | Жоғарғы қалыңдығы, кг/м2 | Қорғасын эквивален, мм |
| Оралған | ПЛ-1 | 7000х900х2,5 | 7 | 0,32 |
| Плиталар | ПЛ-1 | 700х500х10 | 28 | 1,2 |
| Плиталар | ПП-2 | 1000x500x10 | 28 | 1,2 |

**Маркалары ТФ 5 және ТФ 105 МЕМСТ 9541-75 рентгендік қорғаныш шынылары**

5-кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Шынының қалыңдығы, мм | 180-200 кВ (кем емес) кернеу кезіндегі қорғасын эквиваленті (мм) |
| 10 | 2,5 |
| 15 | 4,0 |
| 20 | 5,0 |
| 25 | 6,5 |
| 50 | 13,5 |

**«Қорғасын жалатылған резина» Я-1002 және Я-1002 Т типі**

6-кесте

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластинаның қалыңдығы, мм | 1,0-1,4 | 1,5-1,9 | 2,0-2,9 | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 |
| Қорғасын эквиваленті, мм | >0,25 | >0,35 | >0,5 | >0,75 | >1,0 |
| 1697 Үлгісі | | | | | |
| Пластинаның қалыңдығы, мм | 1,0-1,2 | 1,2-1,4 | 1,5-1,9 | 2,0-2,9 | 3,0-3,5 |
| Қорғасын эквиваленті, мм | >0,25 | >0,35 | >0,5 | >0,75 | >1,0 |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
9-қосымша

**Радиациялық қорғау құралы**

      1. Радиациялық қорғаудың жылжымалы құралдары мыналарды қамтиды:  
      1) қызметкердің үлкен қорғаныш пердесі (бір-, екі-, үш жаппалы) - адамның барлық денесін сәуледен қорғауға арналған;  
      2) қызметкердің кіші пердесі - адамның төменгі дене бөлігін қорғауға арналған;  
      3) айналмалы қорғаныш экраны - адамның тұрғандағы, отырғандағы және жатқандағы денесінің кейбір бөліктерін қорғауға арналған;  
      4) қорғау шымылдығы - барлық денені қорғауға арналған, үлкен қорғаныш пердесінің орнына қолдану мүмкін.  
      2. Радиациялық қорғаудың жеке құралы мыналарды қамтиды:  
      1) қорғаныш қалпағы - бас бөлігін қорғауға арналған;  
      2) қорғаныш көзілдірігі - көзді қорғау үшін;  
      3) қорғаныш жаға - тамақ бездерін және мойын бөліктерін қорғауға арналған; мойын бөлігіне арналған жырығы бар кеудешелер және алжапқыштармен бірге қолдану тиіс;  
      4) қорғаныш жапқыштар, пелерина - иықты және кеуде қуысының жоғарғы бөліктерін қорғау үшін;  
      5) біржақты жеңіл және ауыр қорғаныш алжапқыштар - тамақтан бастап тізеге дейін дененің алдыңғы бөліктерін қорғау үшін (тізеден 10 см төмен);  
      6) екі жақты қорғаныш алжапқышы - алдыңғы жақ тамақтан бастап иықты және шынтақты қоса алғанда тізеге дейін (тізеден 10 см төмен), артқы жақта жауырыннан бастап жамбас, белді қоса алғанда жанынан санға дейінгі дененің бөліктерін қорғау үшін (белден кемінде 10 см төмен);  
      7) стоматологиялық қорғаныш алжапқышы - дентальды зерттеулер немесе жақты зерттеу кезінде гонод, жамбас сүйегін және қалқанша безді қоса алғанда дененің алдыңғы бөліктерін қорғау үшін;  
      8) қорғаныш кеудешесі - иықтан бастап белге дейінгі кеуде қуысы мүшелерінің алдыңғы және артқы жағын қорғау үшін;  
      1) жыныс қуыстарын және жамбас сүйегін қорғауға арналған алжапқыш - жыныс мүшелерін сәуле шоғырынан қорғау үшін;  
      2) (жеңіл және ауыр) қорғаныш юбкасы - жыныс қуыстарын және жамбас сүйектерін барлық жақтан қорғау үшін ұзындығы (ересектер үшін) кемінде 35 см ұзындықта болуы тиіс;  
      3) қорғаныш қолғаптары - білектің төменгі бөлігін, қолдың басын және саусақтарды қорғау үшін;  
      4) (әртүрлі нысандағы жиындар түріндегі) қорғаныш пластиналар - дененің кейбір бөліктерін қорғау үшін;  
      5) ерлердің және әйелдердің жыныс қуыстарын қорғау құралы - науқастардың жыныс бөліктерін қорғау үшін.  
      3. Балаларды қосымша қорғау құралдары мыналарды қамтиды:  
      1) подгузник (ішкиім) - бала денесінің төменгі бөлігін қорғау үшін;  
      2) жаялық - дененің әртүрлі бөліктерін және мүшелерін қорғау үшін;  
      3) Тесігі бар жаялық - сол және одан өзге рентгендік зерттеулер жүргізу кезінде сәуле қабылдайтын дене бөлігін қоспағанда барлық денені қорғауға арналған.

**Міндетті радиациялық қорғаныш заттары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиациялық қорғаныш заттары | Рентгендік кабинеттің тағайындаулары | | | | | |
| Флюорография | Рентгеноскопия | Рентгенография | Урография | Маммография, денси тометрия | Ангиография |
| Үлкен қорғаныш пердесі (басқару комнатасы немесе басқада заттар болмаған жағдайда) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Кіші қорғаныш пердесі |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Біржақты қорғаныш алжапқышы |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Екі жақты қорғаныш алжапқышы |  |  |  | 1 |  |  |
| Қорғаныш жаға | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Қорғаныш юбкасымен қорғаныш жилет |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Қорғаныш юбкасы немесе гонадты қорғауға арналған алжапқыш | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Қорғаныш шапкасы |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Қорғаныш көзілдірігі |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Қорғаныш қолғабы |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Қорғаныш пластиналар жиыны |  |  | 1 | 1 |  |  |

      Қабылданған медициналық технологияға байланысты басқада радиациялық қорғау құралдарын қолдануға рұқсат етіледі.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
10-қосымша

**Радиациялық қорғаудың жылжымалы құралдарының қорғау тиімділігі**

1-кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы | Қорғасындық эквиваленттің минималды мәні, мм Рb |
| Үлкен қорғаныш перде | 0,25 |
| Дәрігердің кіші қорғаныш пердесі | 0,5 |
| Науқастың кіші қорғаныш пердесі | 0,5 |
| Айналмалы қорғаныш экраны | 0,5 |
| Перденің қорғағыштығы | 0,25 |

**Жекелеген заттардың радиациялық қорғауының қорғау тиімділігі**

2-кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы | Қорғасындық эквиваленттің минималды мәні, мм Рb |
| Ауыр біржақты қорғаныш алжапқышы | 0,35 |
| Жеңіл біржақты қорғаныш алжапқышы | 0,25 |
| Екі жақты қорғаныш алжапқышы  Алдыңғы беті  Барлық қалған беті | 0,35  0,25 |
| Стоматологиялық қорғаныш алжапқышы | 0,25 |
| Қорғаныш жамылғы (пелерина) | 0,35 |
| Қорғаныш жаға  ауыр  жеңіл | 0,35  0,25 |
| Қорғаныш жилетінің алдынғы беті  ауыр  жеңіл  Қалған беті  ауыр  жеңіл | 0,35  0,25     0,25  0,15 |
| Қорғаныш юбкасы  Ауыр  жеңіл | 0,5  0,35 |
| Гонадты қорғауға арналған  алжапқыш  ауыр  жеңіл | 0,5  0,35 |
| Қорғаныш шәпкесі (барлық беті) | 0,25 |
| Қорғаныш көзілдіргі | 0,25 |
| Қорғаныш қолғап  ауыр  жеңіл | 0,25  0,15 |
| Қорғаныш пластиналар  (әртүрлі үлгідегі жиын түрінде) | 1,0-0,5 |
| Подгузник, жаялық, тесігі бар жаялық | 0,35 |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
11-қосымша

Нысан

**Жұмыс орнындағы нұсқаулықты тіркейтін журнал**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні | Нұсқаулықтан өтушінің тегі аты, жөні | Нұсқаулықтан өтушінің мамандығы, лауазымы | Нұсқаулық: жұмыс орнында;  бірінші;  қайталап;  жоспардан тыс;  ағымды | Нұсқаулықтың нөмірі немесе оның аты |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*кестеннің жалғасы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нұсқаулықтан өткізушінің тегі, аты, жөні, лауазымы | Қолы | | Жұмысқа рұқсат берген | |
| Нұсқаулықтан өткізушінің | Нұсқаулықтан өтушінің | тегі, аты, жөні, лауазымы | қолы |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
12-қосымша

Нысан

**Рентгендік тексеру кезіндегі науқастың дозалық жүктемесін есепке алу парағы**

Ф.А.Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Күні | Тексеріс түрі, саны және емшара түрі | Тексерілу үшін тиімді доза, м3в | Ескерту |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      Парақ амбулаторлық аурудың медициналық картасына немесе баланың даму тарихын жазатын картасына жапсырылуы тиіс.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
13-қосымша

**Минималды рұқсат етілген фокус-қабы қашықтығы (ТФҚ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тексеру түрі | ТФҚ, см |
| Маммография (үлкейткішімен) | 20 |
| Палаталық, жылжымалы, хирургиялық аппараттардағы рентгенография | 20 |
| Хирургиялық аппараттағы рентгеноскопия (УРТ-мен) | 20 |
| Стационарлық аппараттағы рентгеноскопия | 30 |
| Жұмыс орнындағы стационарлы бейнелейтін рентгенография | 45 |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
14-қосымша

**Рентгенді кабинеттерде радиациялық бақылау жүргізу**

      1. Радиациялық бақылау мынадай:  
      жалпы мақсаттағы рентген диагностикалау аппараты;  
      флюрографиялық аппарат;  
      рентген стоматологиялық аппарат;  
      маммографиялық аппарат;  
      рентгендік компьютерлік томограф;  
      ангиографиялық аппарат;  
      остеоденситометрлер;  
      стационарлық емес (палаталық) рентген диагностикалау аппараты;  
      литотрипсияға арналған рентген аппараты;  
      рентгендік аппараттардың басқа да түрлері орналасқан кабинеттерде жүргізіледі.  
      2. Радиациялық бақылау мынадай жағдайларда жүргізіледі:  
      санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны ресімдеу;  
      кабинетті пайдалануға қабылдау;  
      техникалық паспорт беру;  
      санитариялық паспорт беру;  
      кабинетті пайдалан шарттары өзгергенде;  
      жоспарлы тәртіппен немесе қажеттілік жағдайда (мысалы, радиациялық апат немесе штаттық емес басқа жағдайлар).  
      3. Кабинеттердегі радиациялық бақылау рентген аппарат(тар)ына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болған кезде жүргізіледі.  
      4. Әртүрлі мақсаттағы үй-жайлардағы және жанасатын аумақтағы радиациялық бақылау рентген аппаратын пайдалану кезінде мөлшер қуаты көлемінің ДМД тиімді мөлшердің рұқсат етілген қуатының мәніне сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі (2-кесте).  
      5. Радиациялық бақылау жүргізу кезінде мөлшердің қуатын өлшеу:  
      қызметкердің жұмыс орнында (емшара бөлмесі, басқару бөлмесі, барий дайындау бөлмесі, фотозертхана және т.б.);  
      үй-жайлардағы рентген кабинеттерінің емшара бөлмесімен тік және көлденең бойынша аралас үй-жайда (дәрігердің кабинеті, холл, баспалдақ жолы, дәліз, демалыс бөлмесі, дәретхана, қойма және т.б.);  
      емшара бөлмесіне жақын аумақта;  
      стационарлық емес аппараттарды пайдалану кезінде аурухана палаталарында жүргізіледі.  
      радиациялық бақылау жүргізу шарттары  
      6. Радиациялық (дозиметриялық) бақылау оны жүргізуге құқығы бар мамандармен жүзеге асырылады.  
      7. Радиациялық бақылау көлемі оны жүргізу мақсатымен анықталады.  
      8. Радиациялық бақылау жүргізу кезінде тексерілетін мекеменің әкімшілігі барлық бақыланатын үй-жайлар (аумақ) бойынша бақылауды жүзеге асыратын студенттердің еркін орын ауыстыруын қамтамасыз етеді.  
      9. Радиациялық бақылау емдеу-профилактикалық мекемесінің әкімшілігінің және оған өкілетті тұлғаның қатысуымен жүргізіледі.  
      10. Тексерілетін мекеменің әкімшілігі радиациялық бақылауды жүзеге асыратын кабинеттегі адамдарға жеке қорғаныш құралдарын береді.  
      Радиациялық бақылауды жүргізу тәртібі  
      11. Өлшемді рентген аппараты ажыратылған кезде радиациялық фон мөлшерінің қуаттылығын анықтаудан басталуы керек. Одан әрі фон егер өлшем құралымен фонның компенсациясы көзделмеген болса мөлшердің өлшенген қуаттылығының көлемінен алынып тасталады. Рентген жабдықтарының техникалық жағдайларын мерзімдік бақылау жылына кемінде 1 рет жүргізіледі.  
      12. Қызметкердің жұмыс орнындағы, аралас үй-жайлардағы және жақын аумақтағы мөлшер қуаттылығын өлшеу мынадай жағдайларда жүргізіледі:  
      жалпы сүзгінің қалыңдығы аппаратқа арналған пайдалану құжатында көрсетілген мәнге сәйкес болуы тиіс;  
      анод кернеулігінің стандарттық мәні 1-кестеде көрсетілген мәнге сәйкес болуы тиіс;  
      мөлшердің қуаттылығын өлшеу нәтижелерінің растығын қамтамасыз ететін экспозициядағы максималды мәні кезінде (бірақ рентгенскопия кезінде кемінде 2мА) анод тогының минималды мәні белгіленуі тиіс.  
      13. Қуаттылық дозасын өлшеу келесі мөлшердегі тканеэквивалентті (сулы) фантомдармен:  
      жалпы мақсаттағы рентген диагностикалау кабинеттерінде, рентген терапиялық кабинеттерде, сондай-ақ палаталық рентген аппараттарын бақылау кезінде: 205х205х75 мм;  
      флюрографиялық кабинеттерде: 250х250х75мм;  
      ангиографиялық кабинеттерде: 250х250х225мм;  
      рентгенстоматологиялық кабинеттерде - диаметрі 150 және биіктігі 200 мм;  
      маммография кабинеттерінде - рентген аппаратына берілетін шаттық фантомаммен (фантом ретінде сумен толтырылған көлемі 200 мл пластиктен жасалған пакеттерді пайдалануға рұқсат етіледі);  
      компьютерлік томография және остеоденситометрия кабинеттерінде - аппарат жиынына енетін штаттық фантоммен жүргізіледі  
      14. Фантом рентгендік зерттеу жүргізу кезінде (сәуленің шоғырлану орталығына) науқастың орнына қойылуы тиіс. Оларды орнату кезінде қол құралдарын пайдалану керек.  
      15. Бақылау жүргізу кезінде диафрагманың көмегімен бейнені қабылдағышқа 180х180 мм немесе рентген сәулесінің шоғыры фантоммен толық жабылатындай кіші мөлшердегі рентген сәулесінің жарық өрісін орнату керек.  
      16. Рентген кабинетінің емшара бөлмесіндегі қызметкердің жұмыс орындарындағы рентген аппаратына тікелей жақын радиациялық бақылау айналмалы үстел-штативтің тік және көлденең жағдайы кезінде 60х60 см мөлшердегі учаскелерде жүргізледі.  
      17. Басқару бөлмесімен жабдықталмаған флюрографиялық кабинеттердегі радиациялық бақылау кезінде мөлшердің қуаттылығын өлшеу қорғаныш кабинасының және флюрографиялық камераның үстінен 20 см қашықтықта жүргізіледі. Көлденең сызықтағы нүктелер арасындағы қашықтықты өлшеу 50 см артық болмауы тиіс.  
      18. 19 және 20-тармақтардағы өлшемдер еденнен (см) деңгейдегі биіктікте орналасқан нүктелерде жүргізіледі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аяқ | гонод | кеуде | бас |
| 30+20 | 80+20 | 120+20 | 160+20 |

      Әрбір нүктеге кемінде 3 өлшем жүргізу, ал алынған нәтижелерді бағалау үшін осы нүктедегі өлшем саны бойынша мөлшердің қуаттылығының орташа мәнін пайдалану қажет.  
      19. Рентген кабинетінің емшара бөлмесімен аралас үй-жайларда мөлшердің қуаттылығын өлшеу:  
      1-2 м қадаммен тікбұрыш торының нүктелеріндегі еденнен 80 см биіктікте емшара бөлмесінің үстімен;  
      1-2 м қадаммен тікбұрыш торының нүктелеріндегі еденнен 120 см биіктікте емшара бөлмесінің астымен;  
      көлденең бойынша - 1-2 м қадаммен қабырғаның барлық ұзындығы бойынша 80 және 120 см биіктікте қабырғаға таяу жүргізіледі.  
      20. Мөлшердің қуаттылығын өлшеу қорғаныш қоршауының, есік жақтауларының, қарау терезелерінің және технологиялық мақсаттағы саңылауларының түйіскен жерлерінде жүргізіледі.  
      21. Дентальды, ангиоргафиялық, маммографиялық, хирургиялық және өзге да стационарлық емес рентген аппараттары орналасқан кабинеттерде радиациялық бақылау кезінде мөлшердің қуаттылығын өлшеу рентгендік зерттеулер жүргізу уақытында қызметкердің нақты болатын орындарында жүргізледі.  
      22. Тұрғын үй-жайлармен аралас орналасқан рентгенстоматологиялық кабинеттерде радиациялық бақылау кезінде мөлшердің қуаттылығын өлшеу рентгенстоматологиялық кабинет шегінде жүргізіледі. Өлшемдердің нәтижелерін бағалауды кабинетке арналған технологиялық жобада ұсынылған радиациялық қорғауды есептеуге сәйкес рентген сәулесінің бәсеңдеу жиілігін есепке алумен жүргізіледі.  
      23. Рентгендік терапиялық кабинеттердегі радиациялық бақылау кезінде өлшем емшара бөлмесімен аралас үй-жайларда және аумақта ғана жүргізіледі.  
      24. Мөлшердің қуаттылығының өлшенген мәні мына формула 1-кестеде келтірілген стандартты жұмыс жүктемесі мәнімен жүргізіледі:

*Dприв = Dизм / Іизм х W/1800, мкГр/сағ, мұндағы*,

      Dприв - аппараттың стандарттық жұмыс жүктемесіне келтірілген мөлшердің қуаттылық мәні, мкГр/сағ;  
      Dизм - мөлшердің қуаттылығының өлшенген мәні, мкГр/сағ;  
      W - апталық жұмыс жүктемесі, (мА•мин) /апта (1-кесте);  
      1800 - А тобындағы қызметкердің жұмыс уақыты, мин/апта;  
      Іизм - өлшеу кезінде белгіленген токтың шамасы, мА.  
      25. Алынған мән бойынша Dприв тиімді мөлшердің қуаттылық мәні есептеледі.  
      Емшара бөлмесінде дәрігер-рентгенологтың (рентген зертханашысы) жұмыс орны Е мына формула бойынша есептелінеді:

*E = 0,5 D x (0,15 D пр 160 + 0,30 D пр 120 + 0,50 D пр 80 + 0,05 D пр 30), мк3в/сағ, мұндағы                                   (2)*

      Dпр - таза еденнен әртүрлі биіктікте сіңіріліген мөлшердің қуаты, мкГр/сағ;  
      0,5 - сіңірілген мөлшердің қуатынан тиімді мөлшердің қуатына ауысу коэффиценті.  
      26. Аралас үй-жайларда 2 нүктедегі өлшеу кезіндегі көлем биіктігі бойынша мына формуламен есептелінеді:

*Е=0,25 х (Dпр80 + 0,50 D пр120), мкЗв/сағ  (3)*

      биіктігі бойынша бір нүктеде өлшеу кезінде - мына формула бойынша:

*Е = 0,5 х D пр, мкЗв/сағ (4)*

      27. Аралас үй-жайлардағы және жақын аумақтағы жұмыс орындарындағы Е мәнді есептеу 2-кестеде көрсетілген ДМД мәнінен артпауы тиіс.  
      28. Мөлшердің қуаттылығын өлшеу үшін мына талаптарды қанағаттандыратын дозиметриялық аспаптарды пайдалану керек:  
      - сәуленің тиімді қуатының энергетикалық диапазоны 15-3000 кэВ;  
      - мөлшердің өлшенетін қуатының диапазоны D 0,1-1000 мкГр/сағ;  
      - өлшемнің негізгі ауытқуларының шегі 20% атық емес.  
      29. Өлшемнің барлық пайдаланылатын құралдарға мемлекеттік тексеріс туралы қолданыстағы куәлігі болуы тиіс.

**Радиациялық бақылау жүргізу кезінде жұмыс жүктемесінің және анодтық кернеудің стандартталған мәні**

1-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабинеттерді тағайындау | Апталық жұмыс жүктемесі W, (мА·мин)/апт | Стандарт, кернеу Uмакс, кB |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Толық штативтер жиынымен рентгендік диагностика кешені (1-і. 2-і, 3-і жұмыс орындары)  2. Рентгеноскопияға арналған рентгендік аппарат (1-і жұмыс орны, айналмалы үстел-штатив)  3. Рентгенографияға арналған рентгендік аппарат (2-і и  3-і жұмыс орындарына - бейнелерді қоятын үстел және бейнелерді қоятын тірек)  4. Кескіндерді оптикалық тасымалдайтын пленкалы және цифрлы және люминесцентті экраны бар – рентгендік флюорографиялық аппарат | 1000 | 100 |
| 5. Кескіндерді цифрлы өңдейтін және детекторларды сканерлейтін сызғышы бар рентгендік флюорографиялық аз дозалық аппарат | 2000 | 100 |
| 6. Кескіндерді цифрлы өңдейтін және ПЗС-матрициялы, УРТ-тін рентгендік флюорографиялық аз дозалы аппарат | 50 | 100 |
| 7. Ангиографикалық кешен | 400 | 100 |
| 8. Рентгендік компьютерлі томограф | 400 | 125 |
| 9. Рентгендік кескіндерді күшейткіші бар хирургиялық рентгендік аппарат | 200 | 100 |
| 10. Палаталық рентгендік аппарат | 200 | 90 |
| 11. Рентгеноурологиялык стол | 400 | 90 |
| 12. Маммографиялық рентгендік аппарат | 200 | 40 |
| 13. Күшейткіш экрансыз қарапайым пленкамен жұмыс жасайтын, дентальды аппарат | 200 | 70 |
| 14. Кескінді цифрлы қабылдағыш және/немесе жоғары сезімтал пленкалы, оның ішінде визиографпен (фотозертханасыз) дентальды аппарат және пантомограф | 40 | 70 |
| 15. Панорамды аппарат, пантомограф | 200 | 90 |
| 16. Жоспарлауға арналған рентгендік терапевтикалық аппарат:  Сәулелі терапиялар  Алыс қашықтықтағы терапиялар Жақын қашықтықтағы терапиялар | 200  1200  5000 | 100  250  100 |
| 17. Остеоденситометр барлық денеге арналған аяқ-қолға арналған  Кең шоғырмен сәулелену цифрлы | 200  100  50  50 | номин.  70  номин.  номин. |

**Рұқсат етілген қуаттылықтың әсерлік дозасының мәні РҚДә**

2-кесте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Үй-жайдың тағайындалуы, аумақта | Болу ұзақтығы, сағ/жыл | Рұқсат етілген дозалар (Р), м3в | РҚДә |
| 1. А тобының қызметкерлері тұрақты болатын үй-жайлар (емшара кабинеті, басқару комнатасы, барий дайындау комнатасы, фотозертхана, дәрігер кабинеті ж.б.) | 1500 | 20 | 13 |
| 2. Б тобы қызметкерлерінің тұрақты жұмыс орны бар, рентеген кабинетінің емшара бөлмесімен, тігінен және көлденеңінен көршілес үй-жай | 2000 | 5 | 2,5 |
| 3. Рентеген кабинетінің емшара бөлмесімен, тұрақты жұмыс орнынсыз тігінен және көлденеңінен көршілес үй-жай (холл, киімілгіш, баспалдақ алаңшалары, дәліз, демалыс комнатасы, дәретхана, қойма және басқалар) | 2000 | 5 | 10 |
| 4. Б тобы қызметкерлерінің ауық болатын үй-жайлары (техникалық қабат, жер төле шатырдың асты және басқалар) | 2000 | 5 | 40 |
| 5. Рентеген кабинетінің емшара бөлмесімен, тігінен және көлденеңінен көршілес стационар палаталары | 3000 | 1 | 1,3 |
| 6. Рентеген кабинетінің емшара бөлмесінің сыртқы қабырғасына жапсарлас аумақ | 3000 | 1 | 2,8 |
| 7. Рентегендік стоматологиялық кабинетінің емшара бөлмесімен көршілес, тұрғын үй-жайлар | 3000 | 1 | 0,3 |

Радиациалық бақылаудың нәтижелері хаттамамен рәсімделеді. Хаттамада көрсетілуі қажет, ақпараттардың минимальды көлемі қосымшада берілді.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
15-қосымша

**Бақылауға жататын медициналық рентген жабдықтарының пайдалану параметрлерінің тізбесі**

      1. Медициналық рентген аппараттарының пайдалану параметрлерін, науқастардың және қызметкердің радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей немесе жанама әсер ететін рентген бейнесін қайта жасауларды және фотозертхана жабдықтарын бақылау рентген жабдықтарының жаңа және жаңғыртылған түрлерін сынау кезінде жүргізіледі:  
      1) пайдаланылып жүрген медициналық рентген жабдықтарының пайдалану параметрлерін пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігін анықтау мақсатында оларды мерзімдік бақылау;  
      2) рентген жабдығын пайдалану параметрлерін ағымдық бақылау.  
      2. Медициналық рентген жабдықтарының жаңа және жаңғыртылған түрлеріне санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу кезінде және мерзімдік бақылау жүргізу кезінде сынау бағдарламасы рентген аппаратының негізгі параметрлерін тексеруді қамтиды. Сынау көлемі рентген жабдығының мақсатымен және типімен анықталады.  
      Қуаттанатын құрылғының және рентген сәулесін бөлетін параметрлер:  
      1) рентген сәулесінің шоғырын жиынтық сүзгілеу;  
      2) анод кернеулігін белгілеуін орындау дәлдігі, жартылай бәсеңдету қабаты;  
      3) анод кернеулігінің қисық және пульсациялы нысанын тексеру;  
      4) анод тогын белгілеуді орындау дәлдігі;  
      5) электрлілік санын белгілеуді орындау дәлдігі (мА.с);  
      6) экспозицияның ұзақтығын белгілеу дәлдігі;  
      7) қол және автоматты режимде бейненің режимдегі сәулесі мөлшерінің қайталануы;  
      8) берілген анод кернеулігі кезінде сәуле мөлшерінің сызығы;  
      9) тұмшалану кезінде рентген сәулесінен радиациялық қорғауды тексеру;  
      10) радиациялық шығысты өлшеу;  
      11) 5 минуттан асатын сәулелену кезінде сигнал берудің болуы;  
      12) сәуленің оптикалық (жарық) және рентгендік өрісінің үйлесімі;  
      13) штатив жағдайының өзгеруі және фокус қашықтығының өзгеруі кезінде рентген сәулесінің орталық сәулесінің кетуін тексеру;  
      14) аппараттың экранды-бейнелі құрылғысының жылжымалы бөліктерін орын ауыстыруын күшейту;  
      15) томография кезіндегі кесудің бұрышы мен тереңдігі.  
      3. Бейнені қайта жасаудың параметрлері:  
      1) төменгі контраста берілген мәндер және рұқсат етілген мүмкіндіктер кезінде сәуле қабылдағыштың жазықтықтағы рентген сәулесінің мөлшері (мөлшер қуаттылығы);  
      2) бейненің сапасы (мүмкіндікке рұқсат ететін жұмыс өрісінің мөлшері, минималды контраст, динамикалық диапазон, бейненің бұрмалануы);  
      3) қосымша функциялардың жұмыс мүмкінділігі (бір масштабтан екіншісіне, жағымсыз бейнеден жағымды бейнеге ауысуы);  
      4) жарықты немесе экспонометрияны тұрақтандырудың жұмыс істеу мүмкіндігінің жүйесі (объектінің немесе жұмыс режимінің сипаты өзгерген кезде бейненің сапасын тұрақтандыру).  
      4. Фотозерханалық жабдықтың параметрлері:  
      1) фотозертханалық жабдықтың актеникалық еместігі;  
      2) термостатирлеу құрылғысының тұрақтылығы;  
      3) фотосағаттардың дәлдігі;  
      4) кептіргіш шкафтағы пленканы кептіру температурасы және ұзақтығы.  
      5. Мынадай ағымдық бақылау кезінде рентген жабдығы параметрлерін сынау көлемі:  
      1) экспонометрді функциялау;  
      2) жарық және рентген өрістерінің сәйкестігін бақылау;  
      3) сәуле қабылдағыштардың бетіндегі жұмыс шоғырының перпендикулярлығын бақылау;  
      4) штативтердің тежегіштері функциясын бағалау;  
      5) экран-бейнелеу құрылғысындағы кассеталарды бөлу бағдарламасының жұмысын бағалау;  
      6) томографиялық тіреуіштің функциясын бағалау;  
      7) экрандарды күшейткіштерді және рентгендік кассеталарды тексеру;  
      8) бейнені қайта жасау функциясын тексеру (қарау);  
      9) фотозертханалық жабдықталуды тексеру;  
      10) банкі-танкілер, кептіргіш шкафтар және фотосағаттар функцияларын тексеру;  
      11) ерітінділер сапасын анықтау;  
      12) рентгендік және флюрографиялық пленкалардың сапасын бағалау.  
      Аталған параметрлерді пайдалану процесінде бақылау рентген кабинетінің (бөлімшесінің) штаттық медициналық қызметкерімен орындалады.  
      Пайдалану мерзімі 10 жыл мерзімнен асқан рентген аппараттарының параметрлерін бағалау кезінде сыналатын параметрлер саны бойынша тәрізді аппараттың мақсаты мен типіне байланысты олардың диапазоны бойынша да шектеу енгізілуі мүмкін.

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
16-қосымша

**Рентгендік кабинеттердің стационарлық қорғауын есептеу**  
**үшін жұмыс жүктемесі W және аноидты кернеулік U мәні**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рентгендік аппараттар | Жұмыс жүктемесі, (мА - мин)/апт | Номинальды анодты кернеулік, кВ |
| 1. Күшейткіш экрансыз қарапайым пленкамен жұмыс жасайтын, дентальды аппарат | 200 | 70 |
| 2. Кескінді цифрлы қабылдағыш және/немесе жоғары сезімтал пленкалы, оның ішінде визиографпен (фотозертханасыз) дентальды аппарат және пантомограф | 40 | 70 |
| 3. Панорамды аппарат, пантомограф | 200 | 90 |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
17-қосымша

**Рентгендік стоматологиялық тексеруге арналған үй жайлар құрамы және ауданы**

|  |  |
| --- | --- |
| Үй-жайлар атауы | Ауданы, м2 (кем емес) |
| 1. Күшейткіш экрансыз қарапайым пленкамен жұмыс жасайтын, дентальды аппаратпен рентгенография әдісімен тіс ауруларының рентгендік диагностика кабинеті |  |
| Емшара кабинеті | 8 |
| Фотозертхана | 6 |
| 2. Кескінді цифрлы қабылдағыш және/немесе жоғары сезімтал пленкалы, визиографпен (фотозертханасыз)жұмыс жасайтын дентальды аппаратпен рентгенография әдісімен тіс ауруларының рентгендік диагностика кабинеті |  |
| Емшара кабинеті | 6 |
| 3. Панорамды томография немесе панорамды рентгенография әдісімен жұмыс жасайтын рентгендік диагностика кабинеті |  |
| емшара кабинеті | 8 |
| басқару комнатасы1) | 6 |
| фотозертхана2) | 8 |
| 1) аппаратты қолдану кезінде қызметкерлердің жұмыс орнын қорғайтын толық жинастырған заттар болмауы мүмкін (қорғаныш кабиналары, қорғаныш перделері және басқалар);   2)аппаратты қолдану кезінде кескінді цифрлы өңдеу болмауы мүмкін | |

«Сәулелік диагностика және терапия      
кабинеттерін жобалауға, күтіп-ұстауға   
және пайдалануға қойылатын              
санитариялық-эпидемиологиялық           
талаптар» санитариялық ережелеріне      
18-қосымша

**Стоматологиялық тексеруге арналған рентгендік диагностика кабинетіндегі науқастар мен қызметкерлерді жекелей және жылжымалы қорғау жиынтығы**

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы | Саны, дана |
| 1. Күшейткіш экрансыз қарапайым пленкамен жұмыс жасайтын панорамдық аппараттар, пантомограф басқару пульты мен емшара жасауды бір үй-жайға орналастырылған кезде аппараттарға арналған көру терезесімен үлкен қорғаныш пердесі. | 1 |
| 2. Жеңіл бір жақты қорғаныш алжапқышы (қызметкерге арналған) - қорғаныш жаға (қызметкерге арналған) | 1  1 |
| 3. Стоматологиялық қорғаныш алжапқыш (қызметкерге арналған) немесе қорғаныш жамылғы (пелерина) және гонадты қорғауға арналған алжапқыш (қызметкерге арналған) | 2 |
| кескінді жоғары сезімталдықпен қабылдайтын рентгендік стоматологиялық аппараттармен жұмыс жасаған кезде рентген қорғаныш перделер пайдалануға рұқсат етіледі. | |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК